## Disclaimer
2019-12-01
The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for
various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of
the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise.
Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into
account the practice in his/her institution.
This spreadsheet is to be used as a starting point, not as an exhaustive source.

## Invullen Rekensheet
Invullen Rekensheet
Elk tablad is beveiligd met een password zodat essentiële cellen niet per ongeluk overschreven kunnen worden.
Het password is: ncsrt
Het tabblad "Overzicht tbv RI&E" is niet beveiligd: dit tabblad is een voorbeeld van hoe de resultaten geprensteerd kunnen worden.
Legenda |  | periodiek in te vullen cel
eenmalig in te vullen cel
eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
dosisberekening reguliere blootstelling
dosisberekening potentiele blootstelling
dosisberekening terreingrens
| Bij de eerste keer invullen moeten de |  |  | groene | en de | oranje | ingevuld worden
| Bij de periodieke update alleen de |  |  | groene | opnieuw invullen
NCS Rekensheet aanpassen eigen situatie :
1. | Verwijder de tabbladen van toestellen en bronnen die niet nodig zijn.
2. | Verwijder op het tabblad “samenvatting” alle toestellen en bronnen die niet nodig zijn.
Verwijder daarvoor alle rijen die betrekking hebben op toestel/bronnen en rekenpunten die er niet zijn
3. | Werk op het tabblad “samenvatting” de naamgeving van de punten en de omschrijving bij.
4. | Werk op het tabblad van een toestel of bron de naam van het toestel of de bron bij (cel C3)
5. | Voeg ontbrekende toestellen en bronnen toe: kopieer hiervoor een bestaand toestel of bron
De NCS heeft 10 lineaire versnellers, met 5 energieën, voorgedefinieerd. Het toevoegen van een extra versneller is op eigen risico
6. | Vul het tabblad “samenvatting” aan met het toegevoegde toestel of bron.
7. | Extra rekenpunten toevoegen: kopieer op het tabblad van een toestel of bron een bestaand punt en voeg deze in.
Als het een rekenpunt van een versneller betreft dan het toegevoegde rekenpunt punt op elk versneller tabblad toegevoegen.
8. | Vul het tabblad “samenvatting” aan met het toegevoegde rekenpunt.
9. | Tabblad "TVT's afscherming"
Vul in het blokje “gebruikte TVT” de toe te passen waarden in voor de TVT’s (tenth value thickness).
Op dit tabblad is een selectie van TVT’s uit de rapporten/literatuur, gebruikers en fabrikanten gegeven.
De (grote) variatie laat zien dat het (bijna) onmogelijk is voor de NCS om getalswaarden op te leggen voor de te gebruiken TVT.
Leidend kunnen zijn de TVT’s zoals toegepast bij de afschermingsberekening ten tijde van ingebruik name van het toestel of bron, of geupdate waarden uit recentere rapporten.
10. | Tabblad "Reflectiecoefficienten"
Vul in het blokje “gebruikte reflectiecoëfficiënten” de toe te passen waarden voor de reflectiecoëfficiënten in.
Op dit tabblad is een selectie van reflectiecoëfficiënten uit de literatuur gegeven.
Er zijn alleen reflectiecoefficienten voor inval op beton gegeven
11. | Tabblad "patientscatterfactoren"
Vul in het blokje “gebruikte scatterfactoren” de toe te passen waarden voor de scatterfactoren in.
Op dit tabblad is een selectie van scatterfactoren uit de literatuur gegeven.
12. | Tabblad voor versneller aanpassen (en Orthovolt)
niet gebruikte energieen: maak de cellen van de niet gebruikte energieen op rij 4 leeg
hierna zullen de TVT's een dusdanig lage waarde krijgen en de reflectiecoefficienten en patienscatterfactoren op nul worden gezet zodat deze niet bestaande energie niet meer meedoet.
|  | Voor gevorderden: | de kolommen van de niet bestaande energie kunnen verwijderd worden maar dan moet de sommatie van het dosistempo bijgewerkt worden
Als de primaire bundel een rekenpunt niet aanstraald (richtingsfactor, Fr = 0) dan kan de rij, op het tabblad van de versneller verwijderd worden.
Als een versneller een rekenpunt vanwege grote afstand en/of tussenliggende afscherming niet aanstraald (verwaarloosbare bijdrage) dan kunnen de rijen van dit rekenpunt verwijderd worden.
vervolgens op tabblad "samenvatting" de rij met de versneller bij het betreffende rekenpunt verwijderen.
Het is aan te bevelen om de uitkomsten van de NCS rekensheet te vergelijken met eigen metingen.

## Samenvatting
Samenvatting | [6 empty] | Versie december 2019
eenmalig in te vullen cel
Hieronder een overzicht van de reguliere dosis (mSv/jaar) en de potentiele blootstelling (mSv).
Deze kunnen voor de RI&E worden gebruikt alsmede voor afschermingsberekeningen. | [7 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
Voor de RI&E worden de reguliere en de potentiele blootstelling gebruikt.
Voor afschermingsberekeningen van bunkers, scan- en behandelkamers wordt de reguliere blootstelling gebruikt | [7 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Voor lineaire versnellers is ook de dosis op de terreingrens weergegeven.
dosisberekening potentiele blootstelling
Reguliere blootstelling
lineaire versnellers |  |  | Dosis (mSv/jaar) |  |  |  |  | dosisberekening terreingrens
punt | omschrijving | bron | per bron | totaal
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | Linac 1 | 0.02717 | 0.2717 |  | Bx-punten die er niet zijn: hele blok verwijderen door de rijen te verwijderen
|  | Linac 2 | 0.02717 |  |  | linacs die er niet zijn: rijen in het blokje verwijderen
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | Linac 2 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | Linac 3 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | Linac 4 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | Linac 5 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | Linac 6 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | Linac 7 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | Linac 8 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | Linac 9 | 0.02717 | 0.2717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | Linac 10 | 0.02717 | 0.2717
L1 | ingang labyrint linac 1 | Linac 1 | 15.5331 | 15.7776 |  | Lx-punten die er niet zijn: hele blok verwijderen door de rijen te verwijderen
|  | Linac 2 | 0.02717 |  |  | linacs die er niet zijn: rijen in het blokje verwijderen
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
L2 | ingang labyrint linac 2 | Linac 2 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
L3 | ingang labyrint linac 3 | Linac 3 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
L4 | ingang labyrint linac 4 | Linac 4 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
L5 | ingang labyrint linac 5 | Linac 5 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
L6 | ingang labyrint linac 6 | Linac 6 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
L7 | ingang labyrint linac 7 | Linac 7 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
L8 | ingang labyrint linac 8 | Linac 8 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
L9 | ingang labyrint linac 9 | Linac 9 | 15.5331 | 15.7776
|  | Linac 10 | 0.02717
|  | Linac 1 | 0.02717
|  | Linac 2 | 0.02717
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
L10 | ingang labyrint linac 10 | Linac 10 | 15.5407 | 15.7853
vrij | vrij te kiezen | Linac 1 | 0.02717 | 0.2717 |  | linacs die er niet zijn: rijen verwijderen
|  | Linac 2 | 0.02717 |  |  | punten toevoegen: blokje kopieren en tussenvoegen
|  | Linac 3 | 0.02717
|  | Linac 4 | 0.02717
|  | Linac 5 | 0.02717
|  | Linac 6 | 0.02717
|  | Linac 7 | 0.02717
|  | Linac 8 | 0.02717
|  | Linac 9 | 0.02717
|  | Linac 10 | 0.02717
overige bronnen |  |  | Dosis |  | Extremiteitendosis
punt | omschrijving | bron | (mSv/handeling) | (mSv/jaar) | (mSv/handeling) | (mSv/jaar) | Bronnen die niet van toepassing zijn: rijen verwijderen
C1 | bedieningsruimte CT1 | CT 1 | 1.4757e-05 | 0.061388
O1 | bedieningsruimte Orthovolt | Orthovolt | 1.6569e-06 | 0.0077544
Ox | vrij te kiezen | Orthovolt | 1.6569e-06 | 0.0077544
H1 | bedieningsruimte HDR | HDR | 2.6058e-05 | 0.0026058
P1 | bedieningsruimte PDR | PDR | 3.0522e-06 | 0.00051887
I-125 1 | I-125 zaadjes bereiden | I-125 | 0.00029382 | 0.058763 | 0.078639 | 15.7279
I-125-2 | I-125 zaadjes implanteren | I-125 | 0.00024888 | 0.049776
PC1 | PET-CT | PET-CT | 0.0030667 | 0.30667
Potentiele blootstelling
| lineaire versnellers |  | Dosis
|  | bron | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling |  | Linac 1 | 2.0625 | 2.0625 |  | linacs die er niet zijn: rijen verwijderen
|  | Linac 2 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 3 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 4 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 5 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 6 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 7 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 8 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 9 | 2.0625 | 2.0625
|  | Linac 10 | 2.0625 | 2.0625
werken in nabijheid geactiveerde target |  | Linac 1 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 2 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 3 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 4 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 5 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 6 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 7 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 8 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 9 | 0.0125 | 0.05
|  | Linac 10 | 0.0125 | 0.05
werken in nabijheid geactiveerde onderdelen |  | Linac 1 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 2 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 3 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 4 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 5 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 6 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 7 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 8 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 9 | 0.003 | 0.072
|  | Linac 10 | 0.003 | 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties |  | Linac 1 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 2 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 3 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 4 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 5 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 6 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 7 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 8 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 9 | 0.018105 | 0.018105
|  | Linac 10 | 0.018105 | 0.018105
| overige bronnen |  | Dosis |  | Extremiteitendosis
|  | bron | (mSv/keer) | (mSv/jaar) | (mSv/keer) | (mSv/jaar) | Bronnen die niet van toepassing zijn: rijen verwijderen
achterblijven in scanruimte gedurende een (fractie van) patient scan |  | CT 1 | 0 | 0
achterblijven in behandelingsruimte gedurende (deel van) fractie |  | Orthovolt | 0.74125 | 0.74125
achterblijven in behandelruimte gedurende (deel van) fractie |  | HDR | 0.189 | 0.59422
bron blijft vastzitten (noodprocedure) |  |  | 1.0425 | 1.0425 | 21.2755 | 21.2755
achterblijven in behandelruimte gedurende (deel van) fractie |  | PDR | 0 | 0
bron blijft vastzitten (noodprocedure) |  |  | 0.17143 | 0.17143 | 1.7143 | 1.7143
1 of meerdere bronnen blijven achter in de behandelruimte (volledig verval) |  | I-125 | 0.0080573 | 0.0080573
1 of meerdere bronnen liggen een beperkte tijd onafgeschermd in de behandelruimte. |  |  | 0.00014103 | 0.00014103
landurig ingespoten patient begeleiden (bijv.: evacuatie, hulpbehoevende patient) |  | PET-CT | 0.0368 | 0.0368
Terreingrensdosis
lineaire versnellers |  |  | Dosis (mSv/jaar) |  |  | Tx-punten die er niet zijn: hele blok verwijderen door de rijen te verwijderen
punt | omschrijving | bron | per bron | totaal |  | linacs die er niet zijn: rijen in het blokje verwijderen
T1 | terreingrens 1 | Linac 1 | 0.21669 | 2.1669
|  | Linac 2 | 0.21669
|  | Linac 3 | 0.21669
|  | Linac 4 | 0.21669
|  | Linac 5 | 0.21669
|  | Linac 6 | 0.21669
|  | Linac 7 | 0.21669
|  | Linac 8 | 0.21669
|  | Linac 9 | 0.21669
|  | Linac 10 | 0.21669
T2 | terreingrens 2 | Linac 1 | 0.21669 | 2.1669
|  | Linac 2 | 0.21669
|  | Linac 3 | 0.21669
|  | Linac 4 | 0.21669
|  | Linac 5 | 0.21669
|  | Linac 6 | 0.21669
|  | Linac 7 | 0.21669
|  | Linac 8 | 0.21669
|  | Linac 9 | 0.21669
|  | Linac 10 | 0.21669
T3 | terreingrens 3 | Linac 1 | 0.21669 | 2.1669
|  | Linac 2 | 0.21669
|  | Linac 3 | 0.21669
|  | Linac 4 | 0.21669
|  | Linac 5 | 0.21669
|  | Linac 6 | 0.21669
|  | Linac 7 | 0.21669
|  | Linac 8 | 0.21669
|  | Linac 9 | 0.21669
|  | Linac 10 | 0.21669
T4 | terreingrens 4 | Linac 1 | 0.21669 | 2.1669
|  | Linac 2 | 0.21669
|  | Linac 3 | 0.21669
|  | Linac 4 | 0.21669
|  | Linac 5 | 0.21669
|  | Linac 6 | 0.21669
|  | Linac 7 | 0.21669
|  | Linac 8 | 0.21669
|  | Linac 9 | 0.21669
|  | Linac 10 | 0.21669

## Overzicht tbv RI&E
Overzicht tbv RI&E
Identificatie blootgestelde werknemers
Bijbehorende dosis (mSv/jr) |  | versneller laborant | CT laborant | laborant 1 | laborant 2 | laborant 3 | Klinisch Fysicus | Klinisch Fys Medew | Versneller Technicus | Arts 1 | Arts 2
Reguliere blootstelling |  | 0.2717 | 0.061388 | 0.16367 | 0.13715 | 0.13585 | 0.014106 | 0.02717 | 0.013585 | 0.026191 | 0
Potentiele blootstelling | [8 empty] | 0.325
Totaal |  | 0.2717 | 0.061388 | 0.16367 | 0.13715 | 0.13585 | 0.014106 | 0.02717 | 0.33858 | 0.026191 | 0
indelingsklasse medewerker
Reguliere blootstelling
De handelingen worden uitgevoerd in de bedieningsruimte van het toestel |  |  |  |  | Bronnen die niet van toepassing zijn: rijen verwijderen
%: is percentage van de workload/handelingen (dus niet deeltijdfactor)
Bijbehorende dosis (mSv/jr) | Dosis per FTE | versneller laborant | CT laborant | laborant 1 |  | laborant 2 |  | laborant 3 |  | Klinisch Fysicus |  | Klinisch Fys Medew |  | Versneller Technicus |  | Arts 1 |  | Arts 2
[5 empty] | mSv/jr |  | mSv/jr |  | mSv/jr |  | mSv/jr |  | mSv/jr |  | mSv/jr |  | mSv/jr |  | mSv/jr
Versneller | 0.2717 | 0.2717 |  | 50% | 0.13585 | 50% | 0.13585 | 50% | 0.13585 | 5% | 0.013585 | 10% | 0.02717 | 5% | 0.013585
CT | 0.061388 |  | 0.061388 | 10% | 0.0061388
Orthovolt | 0.0077544 |  |  | 10% | 0.00077544
Brachytherapie HDR | 0.0026058 |  |  | 100% | 0.0026058 | 50% | 0.0013029 |  |  | 20% | 0.00052116 |  |  |  |  | 50% | 0.0013029 |  | 0
Brachy PDR | 0.00051887 |  |  | 5% | 2.5943e-05
I-125 zaadjes bereider | 0.058763 |  |  | 5% | 0.0029382
I-125 implantateerder | 0.049776 | [14 empty] | 50% | 0.024888 |  | 0
PET-CT | 0.30667 |  |  | 5% | 0.015333
Totaal |  | 0.2717 | 0.061388 |  | 0.16367 |  | 0.13715 |  | 0.13585 |  | 0.014106 |  | 0.02717 |  | 0.013585 |  | 0.026191 |  | 0
Potentiele blootstelling
Bijbehorende dosis (mSv) | Dosis per Voorzien Onbedoelde Gebeurtenis |  |  |  | kans (keer per jaar) | Dosis per keer (lichaam) | Dosis per keer (extremit) | versneller laborant | CT laborant | laborant 1 | laborant 2 | laborant 3 | Klinisch Fysicus | Klinisch Fys Medew | Versneller Technicus | Arts 1 | Arts 2
Versneller | achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling |  |  |  | 0 | 2.0625 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| werken in nabijheid geactiveerde target |  |  |  | 26 | 0.0125 | [8 empty] | 0.325
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen |  |  |  | 1 | 0.003 | [8 empty] | 0.003
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties |  |  |  | 0 | 0.018105
CT | achterblijven in scanruimte |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Orthovolt | achterblijven in behandelruimte |  |  |  | 0 | 0.74125
Brachytherapie HDR | achterblijven in behandelruinte |  |  |  | 0 | 0.189 |  |  |  | 0 | 0
| uitvoeren noodprocedure |  |  |  | 0 | 1.0425 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Brachytherapie PDR | achterblijven in behandelruinte |  |  |  | 0 | 0
| uitvoeren noodprocedure |  |  |  | 0 | 0.17143
I-125 implantatie | achterblijven I-125 zaadjes in behandelruimte |  |  |  | 0 | 0.0080573
| blootstelling aan onafgeschermde I-125 bronnen |  |  |  | 1 | 0.00014103 |  |  |  | 0.00014103 |  |  | 0.00014103 |  |  | 0.00014103
PET-CT | langdurig een ingespoten patient begeleiden |  |  |  | 0 | 0.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totaal | [7 empty] | 0 | 0 | 0.00014103 | 0 | 0 | 0.00014103 | 0 | 0.328 | 0.00014103 | 0

## Linac 1
Versneller
Naam: |  | Linac 1 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide |  | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L1 | ingang labyrint linac 1 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417

## Linac 2
Versneller
Naam: |  | Linac 2 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L2 | ingang labyrint linac 2 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417

## Linac 3
Versneller
Naam: |  | Linac 3 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L3 | ingang labyrint linac 3 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 4
Versneller
Naam: |  | Linac 4 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L4 | ingang labyrint linac 4 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 5
Versneller
Naam: |  | Linac 5 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L5 | ingang labyrint linac 5 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 6
Versneller
Naam: |  | Linac 6 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L6 | ingang labyrint linac 6 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 7
Versneller
Naam: |  | Linac 7 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L7 | ingang labyrint linac 7 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 8
Versneller
Naam: |  | Linac 8 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L8 | ingang labyrint linac 8 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 9
Versneller
Naam: |  | Linac 9 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.7133 | 15.5331
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.1908
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | parallel
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | loodrecht | 75 |  | 0.008 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L9 | ingang labyrint linac 9 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.006912 | 0 | 1 | 0.005376 | 0 | 1 | 0.004096 | 0 | 1 | 0.00896 | 0 | 1 | 0.008448 | 0.033792 | 15.5059
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 10
Versneller
Naam: |  | Linac 10 | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
energie (MV) |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [9 empty] | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Toestel specifieke gegevens | [11 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
TBundelstop |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [9 empty] | dosisberekening terreingrens
Tneutronen head shielding (β) |  | 0.85
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
primaire straling
| beton TVT1 | 37 | 41 | 45 | 30 | 36
| TVTe | 33 | 37 | 43 | 27 | 36
| bariet | 24.2 | 27 | 27 | 19.7 | 23.6
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7
lekstraling
| beton | 34 | 38 | 44 | 30.5 | 35.6
| bariet | 20 | 24 | 26.8 | 20.3 | 23.7
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.7
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.7
Reguliere blootstelling
[10 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
|  |  | (dp of dl) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B1 | bedieningsruimte Linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B2 | bedieningsruimte Linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B3 | bedieningsruimte Linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B4 | bedieningsruimte Linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B5 | bedieningsruimte Linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B6 | bedieningsruimte Linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B7 | bedieningsruimte Linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B8 | bedieningsruimte Linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B9 | bedieningsruimte Linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
B10 | bedieningsruimte Linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L1 | ingang labyrint linac 1 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L2 | ingang labyrint linac 2 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L3 | ingang labyrint linac 3 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L4 | ingang labyrint linac 4 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L5 | ingang labyrint linac 5 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L6 | ingang labyrint linac 6 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L7 | ingang labyrint linac 7 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L8 | ingang labyrint linac 8 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L9 | ingang labyrint linac 9 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
L10 | ingang labyrint linac 10 | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 298.8604 | 15.5407
|  | verstrooide straling | seperate berekening: zie hieronder | [20 empty] | 298.3379
|  | primair direct | 6 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0078026 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.049904 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 0.37962 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.00015799 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.025255 | 0.46274
vrij | vrij te kiezen | lek direct | 5 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.049934 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.00015258 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.002279 | 0.059758 | 0.52249 | 0.02717
Ingang labyrint: dosistempo tgv verstrooide straling
Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | loodrecht
Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1
Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) | [10 empty] | TVT (cm) |  |  |  |  | tbv dosis tgv capture-gamma fotonen (vanaf 15 MV)
[5 empty] | energie (MV) | [5 empty] | tbv transmissie deur aan begin labyrint |  |  |  |  | K (capture gamma-capture dosis/neutronenfluentie in punt A (Sv m2)
| hoek van inval | reflectiehoek |  | 0.5 | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | verstrooide | verstrooide | capture |  | 5.7e-16
α1 | loodrecht | 30 |  |  | 0.0052 | 0.0041 | 0.0034 | 0.0065 | 0.0065 |  |  | fotonen | neutronen | γ fotonen |  | TVDcg (m)
α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0033 |  | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6 |  | 6.2
α3 | 45 | 0 |  | 0.022 | [6 empty] | staal | 5.5 | 37 | 13.5
α4 | 45 | 0 |  | 0.022 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0083 | 0.0073 |  | lood | 1.6 | 37 | 0.6
α5 | loodrecht | 75 |  | 1 | [6 empty] | BPE |  | 4.5
Patient scatterfactoren |  |  |  |  | energie (MV)
scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel |  |  | 6 | 10 | 18 | 6 FFF | 10 FFF
450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.000864 | 0.0013 | 0.0012
900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000189 | 0.000446 | 0.000403
1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000124 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[31 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [7 empty] | Oppervlakten (m2) |  | Zie tabblad 'plattegronden Linac' | [5 empty] | veldgrootte, | richtings- | afscherming (cm) |  |  |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | totaal
|  |  | dp1 | dp2 | dl1=dpat | dz1 | dz2 | dz3 | dz4 | dz5 | dn1 | dn2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Sr | S0 | S1 | F (cm2) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
L10 | ingang labyrint linac 10 | prim strooi wand bunker | 5 |  |  | dz1: 10; dz3: 10; dz5: 1; Oppervlakten (m2) A1: 4; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.036608 | 0 | 1 | 0.028864 | 0 | 1 | 0.023936 | 0 | 1 | 0.04576 | 0 | 1 | 0.04576 | 0.18093 | 15.5136
|  | prim richting labyrint |  | 1 |  | dz2: 5; Oppervlakten (m2) A2: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 0.25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.9394 | 1.1498e-06 | 0.0024835 | 5.2973 | 5.0432e-06 | 0.0084725 | 4.6047 | 2.4851e-05 | 0.03181 | 7.2963 | 5.0548e-08 | 0.00014153 | 5.5556 | 2.7826e-06 | 0.007346 | 0.050253
|  | lek strooi wand bunker |  |  | 5 | dz4: 10; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4: 5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5: 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 15.36 | 0 | 1 | 12.24 | 0 | 1 | 10.8 | 0 | 1 | 19.92 | 0 | 1 | 17.52 | 75.84
|  | patient strooi θ= 450 | [18 empty] | 400 | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 6.116 | 0 | 1 | 5.94 | 0 | 1 | 3.8016 | 0 | 1 | 5.72 | 0 | 1 | 5.28 | 26.8576 | bar: dz4 to dz5; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A4 to Zie tabblad 'plattegronden Linac' A5
|  | neutronen |  |  |  | dn1: 5; dn2: 10 | 225 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0 | 1 | 0.11346 | 0.5673
|  | capture γ | [27 empty] | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 0 | 1 | 38.9684 | 194.8418 | bar: dn1 to dn2
Terreingrensdosis
[6 empty] | Oppervlakten (m2) A1: 6; Zie tabblad 'plattegronden Linac' A3: 10 | 18 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) |  |  | 1/2 tophoek | richtings- |  | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
|  |  | (dp of dl) | di | ds | (graden) | factor, Fr | beton | bariet | staal | lood |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T1 | terreingrens 1 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T2 | terreingrens 2 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T3 | terreingrens 3 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
|  | primair direct | 1 |  |  |  | 0.25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.070224 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.44914 | 5.7674 | 1.7083e-06 | 3.4166 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0.0014219 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.22729 | 4.1646
T4 | terreingrens 4 | lek direct | 25 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 7.3529 | 4.4367e-08 | 4.2592e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.00025312 | 5.6818 | 2.0806e-06 | 0.0019973 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 6.1031e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 9.1159e-05 | 0.0023903 | 4.1671 | 0.21669
|  | primair skyshine |  | 11 | 25 | 15 | 0.25 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 5.7224e-07 | 5.1011e-08 | 5.5676 | 2.7067e-06 | 2.4128e-07 | 4.8372 | 1.4548e-05 | 1.2968e-06 | 7.6667 | 2.1544e-08 | 1.9205e-09 | 5.8333 | 1.4678e-06 | 1.3085e-07 | 1.7219e-06
|  | lek skyshine |  | 10 |  | 60 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 2.5809e-06 | 2.7433e-06 | 5 | 1e-05 | 1.0629e-05 | 4.3182 | 4.8064e-05 | 5.1089e-05 | 6.2295 | 5.8951e-07 | 6.2661e-07 | 5.3371 | 4.6017e-06 | 4.8913e-06 | 6.9979e-05
Potentiele blootstelling
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
|  |  | dosistempo | neutronen- |  | dz1: tijdsduur; dz2: aantal keer; dz3: dosis; dz5: dosis
punt | omschrijving | aard straling | isocentrum | produktie | afstand | dz1: beam on; dz2: per jaar; dz4: totaal; dz5: totaal
|  |  | (cGy/min) | (%Sv/Gy) | (m) | dz1: (s); dz3: (mSv/keer); dz4: (mSv/keer); dz5: (mSv/jaar)
| achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling | lek | 550 |  | 2 | dz1: 30; dz2: 1; dz3: 0.6875; dz4: 2.0625; dz5: 2.0625
|  | neutronen |  | 0.2 | 2 | dz1: 30; dz3: 1.375
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde target | 25 | 0.5 | 4 | 0.0125 | dz1: 0.05
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dz1: dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | dz1: totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | dz1: (mSv/jaar)
| werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | dz1: 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | richtings- factor, Fr | afscherming (cm) | dz3: tijdsduur; dz4: aantal keer; dz5: 18; Oppervlakten (m2) A1: dosistempo
[8 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[5 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties | primair direct | 6 | 0.25 | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz5: 5.7674; dn1: 1.7083e-06; dn2: 0.011863; Oppervlakten (m2) A1: 0.018105; Oppervlakten (m2) A2: 0.018105
|  | lek direct | 5 |  | 250 | dz1: 0; dz2: 0; dz3: 1; dz4: 1; dz5: 5.6818; dn1: 2.0806e-06; dn2: 0.0062417
Note on E185: NCS: voor alle linacs tezamen

## plattegronden Linac
dl1
dz4
dl
dp2
dp1
dz1
dz3
dz2
A4
A1
A2
A3
Lx
Fig. 1: versneller draait loodrecht op het labyrint met één bocht
Fig. 2: versneller draait loodrecht op het labyrint met twee bochten
Fig. 3: versneller draait loodrecht op het labyrint met twee bochten
dp1
dl
dz4
dz1
dz3
r
A4
A1
Lx
A3
dl1
Fig. 4: versneller draait parallel aan labyrint met één bocht
A5
r
dz1
dp1
dz3
Lx
dz5
A4
A3
dl1
dz4
A1
dl
Fig. 5: versneller draait parallel aan labyrint met twee bochten
Fig. 6: Versneller draait parallel aan labyrint met twee bochten
A
Lx
dn1
dn2
Polyboronplate
S0
S1
Lx
Fig. 7: layout tbv de neutronenbijdrage
Fig. 9: terreingrens, bijdrage tgv van lekstraling: directe en skyshine
Fig 8: terreingrens, bijdrage tgv van primaire bundel: directe bijdrage en skyshine
dp
2 m
di
Ω
ds
dp1
A3
A4
A2
A1
dp2
dz1
dl1
dz3
dz4
Lx
A5
dz5
dl
dz2
dl1
dz4
dl
dp2
dp1
dz1
dz3
dz2
A4
A1
A2
A3
A5
Lx
dz5
A5
dl1
dp1
dl
dz4
dz1
dz3
r
A4
A1
A3
Lx
dp
dz5
dl

## CT
CT
Naam: |  | CT 1 | [8 empty] | periodiek in te vullen cel
Productiegegevens |  |  |  | Ontleend aan RIAS-RAD (conform NCRP Report No. 147) | [6 empty] | eenmalig in te vullen cel
verrichting |  | kV | week- produktie | DLP per scan | Secundaire straling op 1 m, per scan (mGy)
|  |  |  | (mGycm) | [6 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
Thorax |  | 120 | 30 | 600 | 0.216
Hoofd |  |  | 10 | 1200 | 0.108 | [5 empty] | dosisberekening reguliere blootstelling
Thorax |  | 140 | 30 | 600 | 0.216
Hoofd |  |  | 10 | 1200 | 0.108 | [5 empty] | dosisberekening potentiele blootstelling
Fitparameters voor secundaire straling CT (tbv transmissie strooistraling CT-scanner)
| kVp | α | β | γ
lood | 120 | 2.246 | 5.73 | 0.547
| 140 | 2.009 | 3.99 | 0.342
beton | 120 | 0.0383 | 0.0142 | 0.658
| 140 | 0.0336 | 0.0122 | 0.519
Reguliere blootstelling
Dosistempo
|  | kV | afstand | afscherming |  | fitparameters |  |  |  | per bijdrage | totaal | totaal | per scan
punt | omschrijving |  | (m) | materiaal | mm | α | β | γ | transmissie | (mGy/wk) | (mGy/wk) | (mGy/jaar) | (mGy/scan)
C1 | bedieningsruimte CT1 | 120 | 4 | lood | 2 | 2.246 | 5.73 | 0.547 | 0.00124 | 0.0005859 | 0.0011805 | 0.061388 | 1.4757e-05
|  | 140 |  |  |  | 2.009 | 3.99 | 0.342 | 0.0012585 | 0.00059464
Potentiele blootstelling
achterblijven in behandelruimte gedurende een (fractie van) patient scan
|  |  | fractie van de scanduur in scanruimte | aantal keer per jaar |  | afscherming |  | fitparameters |  |  |  | dosistempo
|  | kV |  |  | afstand |  |  | α | β | γ | transm
punt | omschrijving |  |  |  | m | materiaal | mm |  |  |  |  | (mGy/keer) | (mGv/jaar)
| behandelruimte | 120 | 1 | 1 | 1 | lood | 0 | 2.246 | 5.73 | 0.547 | 1 | 0.189 | 0.189
|  | 140 | [5 empty] | 2.009 | 3.99 | 0.342 | 1

## Orthovolt
Orthovolt
Naam: |  | Orthovolt | [9 empty] | periodiek in te vullen cel
|  | buisspanning (kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
eenmalig in te vullen cel
Productiegegevens
aantal fracties per week |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | eenmalig in te vullen cel met een aanwijzing
Dosering (Gy/fractie) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
Toestel specifieke gegevens
Dosistempo (Gy/min op SSD) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | dosisberekening reguliere blootstelling
lekstraling (Dlek/Dprimair) |  |  | 1: 0.001
SSD (m) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | dosisberekening potentiele blootstelling
veldgrootte op SSD (cm2) |  |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
|  | beton | 1.7 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 9.8 | 10.6
|  | staal | 0.16 | 0.81 | 1.15 | 1.78 | 2.01 | 2.22
|  | lood | 0.02 | 0.09 | 0.099 | 0.17 | 0.28 | 0.46
Transmissie primaire bundel door patient
|  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
Patientscatterfactoren
scatterfactor, a (bij scatterhoek 900) |  |  | 0.00035 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019
Reguliere blootstelling
|  |  | 0.2: afscherming (cm); 0.5: 50 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | dosistempo
|  | aard | afstand | richtings- | beton | staal | lood | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal | per fractie
Punt | omschrijving | straling | 0.05: (m); 0.1: factor, Fr; 0.5: TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar) | (mSv/fractie)
|  | primair | 1 | 0.25 | 70 | 0 | 0 | 41.1765 | 6.6608e-42 | 2.7754e-37 | 11.4754 | 3.3465e-12 | 2.7887e-07 | 9.4595 | 3.4717e-10 | 5.7861e-05 | 7.5269 | 2.9725e-08 | 0.0074312 | 7.1429 | 7.1969e-08 | 0.02399 | 6.6038 | 2.4902e-07 | 0.10376 | 0.13524
O1 | bedieningsruimte Orthovolt | lek | 1 |  | 70 | 0 | 0 | 41.1765 | 6.6608e-42 | 4.9956e-38 | 11.4754 | 3.3465e-12 | 2.5099e-08 | 9.4595 | 3.4717e-10 | 2.6038e-06 | 7.5269 | 2.9725e-08 | 0.00022294 | 7.1429 | 7.1969e-08 | 0.00053976 | 6.6038 | 2.4902e-07 | 0.0018676 | 0.0026329 | 0.14912 | 0.0077544 | 1.6569e-06
|  | strooi, 900 | 1 |  | 70 | 0 | 0 | 41.1765 | 6.6608e-42 | 3.9341e-38 | 11.4754 | 3.3465e-12 | 7.3414e-08 | 9.4595 | 3.4717e-10 | 9.3736e-06 | 7.5269 | 2.9725e-08 | 0.00095305 | 7.1429 | 7.1969e-08 | 0.0023075 | 6.6038 | 2.4902e-07 | 0.0079841 | 0.011254
|  | primair | 1 | 0.25 | 70 | 0 | 0 | 41.1765 | 6.6608e-42 | 2.7754e-37 | 11.4754 | 3.3465e-12 | 2.7887e-07 | 9.4595 | 3.4717e-10 | 5.7861e-05 | 7.5269 | 2.9725e-08 | 0.0074312 | 7.1429 | 7.1969e-08 | 0.02399 | 6.6038 | 2.4902e-07 | 0.10376 | 0.13524
Ox | vrij te kiezen | lek | 1 |  | 70 | 0 | 0 | 41.1765 | 6.6608e-42 | 4.9956e-38 | 11.4754 | 3.3465e-12 | 2.5099e-08 | 9.4595 | 3.4717e-10 | 2.6038e-06 | 7.5269 | 2.9725e-08 | 0.00022294 | 7.1429 | 7.1969e-08 | 0.00053976 | 6.6038 | 2.4902e-07 | 0.0018676 | 0.0026329 | 0.14912 | 0.0077544 | 1.6569e-06
|  | strooi, 900 | 1 |  | 70 | 0 | 0 | 41.1765 | 6.6608e-42 | 3.9341e-38 | 11.4754 | 3.3465e-12 | 7.3414e-08 | 9.4595 | 3.4717e-10 | 9.3736e-06 | 7.5269 | 2.9725e-08 | 0.00095305 | 7.1429 | 7.1969e-08 | 0.0023075 | 6.6038 | 2.4902e-07 | 0.0079841 | 0.011254
Potentiele blootstelling
achterblijven in behandelingsruimte gedurende (deel van) fractie
|  |  | tijdsduur | aantal keer per jaar |  |  | 200 | dosistempo
|  | aard | achterblijven |  | afstand | richtings- | dosistempo
Punt | omschrijving | straling | (min) |  | (m) | factor, Fr | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
|  | primair |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.74125 | 0.74125
| behandelruimte | lek | 0.1 | 1 | 1 |  | 100
|  | strooi, 900 | 0.2: 1; 0.4: 641.25
3

## Brachy HDR
Brachytherapie HDR
Naam: |  | HDR
Productiegegevens
aantal fracties per jaar |  |  | 100 |  |  |  |  | periodiek in te vullen cel
Bron specifieke gegevens | [7 empty] | eenmalig in te vullen cel
Nuclide |  |  | Ir-192
h(10), bronconstante (µSv.m2.MBq-1.h-1) |  |  | 0.139 |  |  |  |  | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
halveringstijd Ir-192 (dagen) |  |  | 73.83
activiteit bron bij levering (GBq) |  |  | 450 |  |  |  |  | dosisberekening reguliere blootstelling
aantal bronwisselingen per jaar |  |  | 4
dosisberekening potentiele blootstelling
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
|  | beton | 13.5
|  | staal | 4.3
|  | lood | 1.9
Transmissie door patient
transmissie patient |  |  | 0.57
Reguliere blootstelling
|  | afstand | tijdsduur |  | afscherming (cm) |  | aantal | transmissie | dosistempo
Punt | Omschrijving | (m) | fractie (min) | beton | staal | lood | TVT's | afscherming | (mSv/fractie) | (mSv/jaar)
H1 | bedieningsruimte HDR | 1 | 10 | 70 | 0 | 0 | 5.1852 | 6.5285e-06 | 2.6058e-05 | 0.0026058
Potentiele blootstelling
achterblijven in behandelruimte gedurende (deel van) fractie
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | afscherming | aantal TVT's | transmissie | dosis
Punt | Omschrijving | (m) | (min) |  | lood (cm) |  | afscherming | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.59422 | 0.59422
bron blijft vastzitten (noodprocedure)
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | afscherming | aantal TVT's | transmissie | dosis |  | Extremiteitendosis
Punt | Omschrijving | (m) | (min) |  | lood (cm) |  | afscherming | (mSv/keer) | (mSv/jaar) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0425 | 1.0425
|  | 0.07 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 21.2755 | 21.2755

## Brachy PDR
Brachytherapie PDR
Naam: |  | PDR
Productiegegevens
aantal pulsen per jaar |  |  | 170 | *: alleen die pulsen tellen waarbij een medewerker aanwezig is.
Bron specifieke gegevens
Type nuclide |  |  | Ir-192 |  |  |  |  | periodiek in te vullen cel
h(10), bronconstante (µSv.m2.MBq-1.h-1) |  |  | 0.139
halveringstijd Ir-192 (dagen) |  |  | 73.83 |  |  |  |  | eenmalig in te vullen cel
activiteit bron bij levering (GBq) |  |  | 74
aantal bronwisselingen per jaar |  |  | 2 |  |  |  |  | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
dosisberekening reguliere blootstelling
TVT (cm) van afschermingsmateriaal
|  | beton | 13.5 |  |  |  |  | dosisberekening potentiele blootstelling
|  | staal | 4.3
|  | lood | 1.9
Transmissie door patient
transmissie patient |  |  | 0.57
Reguliere blootstelling
|  | afstand | tijdsduur | afscherming (cm) |  |  | aantal | transmissie | Dosistempo
Punt | Omschrijving | (m) | puls (min) | beton | staal | lood | TVT's | afscherming | mSv/puls | mSv/jaar
P1 | bedieningsruimte PDR | 1 | 10 | 70 | 0 | 0 | 5.1852 | 6.5285e-06 | 3.0522e-06 | 0.00051887
Potentiele blootstelling
achterblijven in behandelruimte gedurende (deel van) fractie
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | afscherming | aantal TVT's | transmissie | dosis
Punt | Omschrijving | (m) | (min) |  | lood (cm) |  | afscherming | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
bron blijft vastzitten (noodprocedure)
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | afscherming | aantal TVT's | transmissie | Dosis |  | Extremiteitendosis
Punt | Omschrijving | (m) | (min) |  | lood (cm) |  | afscherming | (mSv/keer) | (mSv/jaar) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17143 | 0.17143
|  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.7143 | 1.7143

## I-125 implantatie
I-125 implantatie
Naam: |  | I-125
periodiek in te vullen cel
Productiegegevens
aantal implantaten per jaar |  |  |  | 200 |  |  |  | eenmalig in te vullen cel
Bron specifieke gegevens | [7 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
Type nuclide |  |  |  | I-125
Γ10 (µGy.m2.h-1.MBq-1) |  |  |  | 0.034 |  |  |  | dosisberekening reguliere blootstelling
halveringstijd I-125 (dagen) |  |  |  | 59.4
activiteit per zaadje (MBq) |  |  |  | 17 |  |  |  | dosisberekening potentiele blootstelling
gemiddelde aantal zaadjes per implantaat |  |  |  | 80
dosistempo op 30 cm van de patient (µGy h-1 per zaadje) |  |  |  | 0.068 | Uit: L.T. Dauer, brachytherapy, 2004: 1,5 GBq geeft 6 µSv/uur op 30 cm
conversiefactor E/Ka (Sv/Gy) |  |  |  | 0.122 | Uit: Bos (overgenomen uit ICRP-74, tabel A.17)
conversiefactor equivalente huiddosis (Sv/Gy) |  |  |  | 1
Reguliere blootstelling
|  | afstand | tijdsduur | dosistempo |  | Extremiteitendosis
|  |  |  | (mSv/ |  | (mSv/
Punt | Omschrijving | (m) | (min) | implantatie) | mSv/jaar | implantatie) | (mSv/jaar)
I-125 1 | I-125 zaadjes bereiden | 0.4 | 0.5 | 0.00029382 | 0.058763
|  | 0.07 |  |  |  | 0.078639 | 15.7279
I-125 2 | I-125 zaadjes implanteren | 0.3 | 45 | 0.00024888 | 0.049776
Potentiele blootstelling
1 of meerdere bronnen blijven achter in de behandelruimte (volledig verval)
medewerkers radiotherapie blijven niet achter in behandelruimte!!!
|  | aantal | afstand | verblijftijd | aantal keer per jaar | dosis | dosis
Punt | Omschrijving | bronnen | (m) | (uur/dag) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 0.0080573 | 0.0080573
1 of meerdere bronnen liggen een beperkte tijd onafgeschermd in de behandelruimte.
|  | aantal | afstand | tijd | aantal keer per jaar | dosis | dosis
Punt | Omschrijving | bronnen | (m) | (min) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 0.5 | 30 | 1 | 0.00014103 | 0.00014103

## PET-CT
PET-CT
Naam: |  | PET-CT
periodiek in te vullen cel
Productiegegevens |  |  |  |  | Ontleend aan RIAS-NG 2012
aantal onderzoeken per jaar |  |  | 100 | [5 empty] | eenmalig in te vullen cel
Bron specifieke gegevens | [8 empty] | inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar cellen op ander tabblad
Radiofamacon |  |  | F-18-FDG
h(10), bronconstante (µSv.m2.h-1.MBq-1) |  |  | 0.092 | Uit: AAPM Task group 108:PET and PET/CT Shielding Requirements 19 dec. 2005, pg 8 |  |  |  |  | dosisberekening reguliere blootstelling
gemiddelde activiteit bron |  |  | 400
dosisberekening potentiele blootstelling
HVT (mm)
|  | lood | 6 | Uit: Radiat.Prot.Dosim 76 (1998)
Reguliere blootstelling
Uit RIAS-NG (2012), pg 25:
begeleiding en positionering van de patiënt bij een scanonderzoek (tijdsduur 5 minuten).
Er is van uitgegaan dat de laborant tijdens het scanonderzoek achter een afscherming plaatsneemt.
Wanneer dit niet het geval is wordt de blootstellingstijd langer, de afstand tot de bron wordt dan echter ook groter.
|  | afstand | tijdsduur | afscherming | aantal | transmissie | dosistempo
Punt | Omschrijving | m | (min) | lood (mm) | HVT's |  | (mSv/scan | mSv/jaar
PC1 | PET-CT | 1 | 5 | 2 | 0.33333 | 2.1544 | 0.0030667 | 0.30667
Potentiele blootstelling
landurig ingespoten patient begeleiden (bijv.: evacuatie, hulpbehoevende patient)
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | dosis | dosis
Punt | Omschrijving | m | (uur) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| landurig ingespoten patient begeleiden (bijv.: evacuatie, hulpbehoevende patient) | 1 | 1 | 1 | 0.0368 | 0.0368

## TVT's afscherming
Toegepaste TVT | [9 empty] | Gepubliceerde TVT
Alle TVT's in cm | [7 empty] | door gebruiker in te vullen |  |  | TVT (cm) voor megavoltfotonenstraling | [10 empty] | beton 2,35 g.cm-3 |  | staal 7,8 g.cm-3 | [5 empty] | TVT (cm) voor neutronen
[5 empty] | note: Elekta FFF de niet-FFF waarden gebruiken | [5 empty] | Een 'overzicht/selectie' van TVT waarden zoals te vinden in diverse publicaties. | [10 empty] | bariet 3,4 g.cm-3 |  | lood 11,3 g.cm-3 | [7 empty] | DIN 6847/2
Versnellers | [10 empty] | Zeker niet compleet. | [20 empty] | water | beton | staal
primaire en secundaire afscherming (+ strooistraling van 0,5 MeV | [10 empty] | Let op: veel tabelwaarden gelden alleen voor sterk verzwakte bundels: gebruik transmissiegrafieken of een combinatie van TVT1 en TVTe | [20 empty] | parafine | bariet | lood
|  |  | primaire straling |  |  |  | lek straling |  |  |  | De waarden die zijn afgelezen uit een grafiek: door de gebruiker te controleren | [18 empty] | direkte neutronen | TVT1 | 15 | 25 | 42
energie (MV) | beton |  | bariet | staal | lood | beton | bariet | staal | lood | [21 empty] | TVTe | 10 | 16 | 42
| TVT1 | TVTe |  | TVT1 = TVTe | [25 empty] | verstrooide neutronen | TVT | 8 | 13 | 37
0 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | [9 empty] | Varian (+ artikel Kry) |  |  | IAEA 47 |  |  | NCRP 151
0.5 | 19 |  | 9.4 | 5.5 | 1.6 | [9 empty] | ICRP 33 | NCRP-49 | DIN | NCRP 51 | primaire straling |  | lek | primaire | lek | NCRP 151 | primaire straling |  | lekstraling |  | patient verstooide
1 | 28 | 28 |  | 8 | 4 | [7 empty] | Brainlab/ | Philips | (tabel 3) | tabel 27 | 6847-2 | figuren |  |  |  | tabel 4 | tabel 4 | fig A.1 | tabel B.2 |  | tabel B.7 |  | straling | TVT (cm) voor neutronen verstrooid in labyrint en gamma-capture fotonen
4 | 35 | 30 | [8 empty] | energie (MV) |  | Novalis |  |  |  | bild 1 |  | TVT1 | TVTe |  |  | (lit Nelson) |  | TVT1 | TVTe | TVT1 | TVTe | tabel B.5a/b | NCRP 151 (pg 46), IAEA 47 (pg 42) |  | BPE | beton | lood | staal
6 | 37 | 33 | 24.2 | 9.9 | 5.7 | 34 | 20 | 9.9 | 5.7 |  | 0.5 | beton |  |  | 11.9 | 11.7 |  | 14.4 | [5 empty] | 18.7234 | [5 empty] | gamma-capture fotonen |  |  |  | 6.1 |  | labyrint < 5 m
10 | 41 | 37 | 27 | 10 | 5.7 | 38 | 24 | 10 | 5.7 |  |  | bariet | [11 empty] | 9.4118 | [9 empty] | 0.6 |  | labyrint > 5 m
15 | 44 | 41 | 29.5 | 11 | 5.7 | 38.1 | 25.3 | 10.7 | 5.7 |  |  | staal | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 5.5 | [5 empty] | directe neutronen (0,34 MeV) |  |  | 21
16 | 43 | 43 |  |  |  | 43 | [5 empty] | lood |  |  | 1.03 | 1.19 | [7 empty] | 1.6 | [5 empty] | verstrooide neutronen |  | 4.5 | 16.1
18 | 45 | 43 | 27 | 11 | 5.6 | 44 | 26.8 | 11 | 5.6 |  | 1 | beton |  |  | 15 |  |  | 15.5 | [5 empty] | 26.2128 | [5 empty] | McGinley, shielding techniques, tabel 4-5
20 | 46 | 44 | [9 empty] | staal |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | gamma-capture fotonen (3,6 MeV) |  |  | 45 | 6.1 | 13.5
25 | 49 | 46 | [9 empty] | lood |  |  | 2.52 |  |  | 1,5/2,2 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | direkte neutronen |  |  | 21
10 FFF | 36 | 36 | 23.6 | 10.2 | 5.7 | 35.6 | 23.7 | 10.7 | 5.7 |  | 4 | beton |  |  | 27.4 | [6 empty] | 29 | 25.4 | 33.7021 | 35 | 30 | 33 | 28 |  | verstrooide neutronen |  | 4.5
18 FFF | 39 | 40 | [9 empty] | bariet |  |  |  |  | 15.1 | [6 empty] | 20.7
6 FFF | 30 | 27 | 19.7 | 10.2 | 5.7 | 30.5 | 20.3 | 10.2 | 5 |  |  | staal | [9 empty] | 9.1 |  |  | 9.9 | 9.9 |  |  |  | NCRP 79
[12 empty] | lood |  |  | 4.9 | [6 empty] | 5.3 |  |  | 5.7 | 5.7 |  |  |  | TVT neutronen (cm)
Patient-verstrooide straling | [10 empty] | 6 FFF | beton | [6 empty] | 30 | 27 | 30.5 | [8 empty] | voor beton: 15,6 + 5,6 * MV van de neutronen
| beton |  |  | staal |  |  | Lood |  |  |  |  | bariet | [6 empty] | 19.7 |  | 20.3 | [8 empty] | voor BPE: 6,2 + 3,4 * MV van de neutronen
scatter hoek | 45 | 90 | 135 | 45 | 90 | 135 | 45 | 90 | 135 |  |  | staal | [6 empty] | 10.2 |  | 10.2
energie (MV) | [11 empty] | lood
0 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 |  | 6 | beton | 32.2 |  | 34 |  |  |  | NCRP 151 |  | 30.5 | 34.3 | 27.9 |  | 37 | 33 | 34 | 29
4 | 22 | 17 | 14 | 6.8 | 5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 |  |  | bariet | 19.7 |  |  |  | 18.5 |  | 24.2 |  | 20.3 |  |  | 21.2
6 | 23 | 17 | 15 | 7 | 5.3 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.8 |  |  | staal | 8.1 | [5 empty] | 10.2 |  | 10.2 | 9.8 |  |  | 10 | 10
10 | 25 | 18 | 15 | 7.1 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 1.6 | 1.4 |  |  | lood | 4.9 |  | 5.1 | [6 empty] | 5.5 |  |  | 5.7 | 5.7
15 | 26 | 18 | 15 | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 2.1 | 1.8 |  | 10 FFF | beton | [6 empty] | 36 | 36 | 35.6
16 | [11 empty] | bariet | [6 empty] | 23.6 |  | 23.7
18 | 27 | 19 | 15 | 7.6 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 2.2 | 1.9 |  |  | staal | [6 empty] | 10.2 |  | 10.7
20 | 27 | 19 | 15 | 7.8 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 2.2 | 1.9 |  |  | lood
25 | [6 empty] | 4.8 | 2.2 | 1.9 |  | 10 | beton |  | 38 | 38 |  | 36 | 38.6 | NCRP 151 |  | 35.6 | 38.9 | 30.5 |  | 41 | 37 | 35 | 31
10 FFF | 22 | 17 | 16 | 7 | 5.3 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.8 |  |  | bariet |  |  |  |  | 24 |  | 26.9 |  | 23.7 |  |  | 23.5
18 FFF | 24 | 17 | 16 | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 2.1 | 1.8 |  |  | staal |  | 10 |  |  |  | 11.3 | 10.2 |  | 10.7 | 10.5 |  |  | 11 | 11
6 FFF | 20 | 16 | 16 | 6.8 | 5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 |  |  | lood | [5 empty] | 5.5 |  |  |  | 5.6 |  |  | 5.7 | 5.7
[11 empty] | 15 | beton | [6 empty] | NCRP 151 |  | 38.1 | 43.2 | 33 |  | 44 | 41 | 36 | 33
deur labyrint | [11 empty] | bariet |  |  |  |  | 26.3 |  | 29.5 |  | 25.3 |  |  | 24.5
| neutronen | [10 empty] | staal | [6 empty] | 10.7 |  | 10.7 | 10.8 |  |  | 11 | 11
energie (MV) | beton | staal | lood | BPE | [7 empty] | lood | [9 empty] | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.7
0.1 | 16.1 | 37 | 37 | 4.5 | [6 empty] | 16 | beton |  | 43 | 44 |  | 42
| gamma-capture fotonen | [10 empty] | bariet |  |  |  |  | 26.6
3.6 | 35 | 13.5 | 6.1 |  | labyrint < 5 m (kort) | [6 empty] | staal
|  |  | 0.6 |  | labyrint > 5 m (lang) | [6 empty] | lood
[11 empty] | 18 FFF | beton | [6 empty] | 39 | 40
Orthovolt | [11 empty] | bariet
energie (kV) | beton | staal | lood | [8 empty] | staal
0 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | [8 empty] | lood
50 | 1.7 | 0.16 | 0.02 | [7 empty] | 18 | beton |  |  | 44 |  | 43 |  |  |  |  | 44.5 | 33 |  | 45 | 43 | 36 | 34
100 | 6.1 | 0.81 | 0.09 | [8 empty] | bariet |  |  |  |  | 27
150 | 7.4 | 1.15 | 0.099 | [8 empty] | staal |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 11 | 11
200 | 9.3 | 1.78 | 0.17 | [8 empty] | lood |  |  | 5.6 |  | 6.3 |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 5.7 | 5.7
250 | 9.8 | 2.01 | 0.28 | [7 empty] | 20 | beton | [5 empty] | 45.8 |  |  |  | 45.7 | 34.3 |  | 46 | 44 | 36 | 34
300 | 10.6 | 2.22 | 0.46 | [8 empty] | bariet |  |  |  |  | 27
[12 empty] | staal | [5 empty] | 11.3 |  |  |  | 11.1 |  |  | 11 | 11
Brachytherapie met Iridium 192 | [11 empty] | lood | [5 empty] | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.7 | 5.7
energie (MV) | beton | staal | lood | [7 empty] | 25 | beton |  | 46 | 47 |  | 45 | [7 empty] | 49 | 46 | 37 | 35
Ir-192 | 13.5 | 4.3 | 1.9 | [8 empty] | bariet
[12 empty] | staal | [12 empty] | 11 | 11
[12 empty] | lood | [12 empty] | 5.7 | 5.7
[17 empty] | TVT bariet | [5 empty] | *: Varian/Kry
1: uit DIN 6847-2
2: berekenen mbv dichtheid beton: TVT bariet = TVT beton * ρbeton/ρbariet
Patient-verstrooide straling, NCRP 151 tabel B 5.a en FFF uit Kry
beton
[11 empty] | energie (MV) | scatter hoek
[12 empty] | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 135
[11 empty] | 4 | 30 | 25 | 22 | 21 | 17 | 14
[11 empty] | 6 | 34 | 26 | 23 | 21 | 17 | 15
[11 empty] | 10 | 39 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15
[11 empty] | 15 | 42 | 31 | 26 | 23 | 18 | 15
[11 empty] | 18 | 44 | 32 | 27 | 23 | 19 | 15
[11 empty] | 20 | 46 | 33 | 27 | 24 | 19 | 15
[11 empty] | 24 | 49 | 36 | 29 | 24 | 19 | 16
[11 empty] | 10 FFF | 32 | 27 | 22 | 20 | 17 | 16
[11 empty] | 18 FFF | 41 | 28 | 24 | 21 | 17 | 16
[11 empty] | 6 FFF | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 16
Patient-verstrooide straling, NCRP tabel B.5b -> uitbreiding uit shielding design methods for linear accelerator_AAPM51_july2009_ppt
lood (TVT1/TVTe)
[11 empty] | energie (MV) | scatter hoek
[12 empty] | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
[11 empty] | 4 | 3,3/3,7 | 2,4/3,1 | 1,8/2,5 | 7,3/1,9 | 0,9/1,3 | 0,7/1,2 | 0,5/0,8
[11 empty] | 6 | 3,8/4,4 | 2,8/3,4 | 1,9/2,6 | 1,4/1,9 | 1,0/1,5 | 0,7/1,2 | 0,5/0,8
[11 empty] | 10 | 4,3/4,5 | 3,1/3,6 | 2,1/2,7 | 1,5/1,9 | 1,2/1,6 | 0,95/1,4 | 0,8/1,4
Patient-verstrooide straling, uit: shielding design methods for linear accelerator_AAPM51_july2009_ppt
staal
TVT's en HVL's voor Ir-192 (cm)
[13 empty] | IAEA 47 | ICRP 33 | NCRP 49
[14 empty] | tabel 4 | tabel 28
[11 empty] | beton | TVT | 15.2 | 13.5 | 14.7
[12 empty] | HVL | 4.3 | 4.1 | 4.3
[11 empty] | staal | TVT | 4.3 | 4.3 | 4.3
[12 empty] | HVL | 1.3 | 1.3 | 1.3
[11 empty] | lood | TVT | 1.6 | 1.9 | 2
[12 empty] | HVL | 0.6 | 0.6 | 0.6
TVT's voor Orthovolt Voltages (cm)
tabel 18 uit IAEA 47
[11 empty] | kV | beton | staal | lood
[11 empty] | 50 | 1.7 | 0.16 | 0.02
[11 empty] | 100 | 6.1 | 0.81 | 0.09
[11 empty] | 200 | 9.3 | 1.78 | 0.17
[11 empty] | 250 | 9.8 | 2.01 | 0.28
[11 empty] | 300 | 10.6 | 2.22 | 0.46
tabel 3 uit ICRP 33
[11 empty] | kV | beton | staal | lood
[11 empty] | 50 | 1.3 |  | 0.018
[11 empty] | 100 | 5.5 |  | 0.084
[11 empty] | 150 | 7 |  | 0.096
[11 empty] | 200 | 8.6 |  | 0.14
[11 empty] | 250 | 9 |  | 0.29
[11 empty] | 300 | 10 |  | 0.57
tabel 27 uit NCRP 49
[11 empty] | kV | beton | staal | lood
[11 empty] | 50 | 1.5 |  | 0.017
[11 empty] | 100 | 5.3 |  | 0.088
[11 empty] | 150 | 7.4 |  | 0.099
[11 empty] | 200 | 8.4 |  | 0.17
[11 empty] | 250 | 9.4 |  | 0.29
[11 empty] | 300 | 10.4 |  | 0.48
3
Note on X12: NCSs: geldig voor grote verzwakking (~TVTe) gebasseerd op Varian data
Note on Y13: H Harbers: Varian geeft ook nog TVL lek voor lood en staal
Note on Q14: H Harbers: heavily attentuated
Note on R14: H Harbers: high attenuation
Note on AL17: H Harbers: uit NCRP 79
Note on Q18: H Harbers: tabel 3
Note on H26: H Harbers: hoogste waarde van genomen van TVT1 en TVTe uit aangevulde tabel B.5b NCRP 151. Voor scatterhoek 135gr de waarden van 120 gr genomen uit tabel B.5b. Voor 15MV en hoger de 90gr*0,875
Note on C55: NCS: geinterpoleerd uit IAEA TVT's

## reflectiecoefficienten
Toegepaste reflectiecoefficienten | [5 empty] | Gepubliceerde reflectiecoefficienten
door gebruiker in te vullen |  |  |  | inval op betonwand |  |  | Een 'overzicht' van reflectiecoefficienten zoals te vinden in diverse publicaties.
|  |  |  | NCRP 151 + FFF uit Kry (varian toestellen) |  |  | Alle coefficienten zijn per m2 op 1 m
Note voor Eleta toestellen: de FFF getalswaarden voor Varian toestellen gebruiken.
Versneller draait parallel aan labyrint |  |  |  | 15 MV interpolatie 10 en 18 MV |  |  | NCRP 151 (IAEA (tabel 6 en 7) komt met vrijwel identiek waarden)
| α1 | α2 | α3 | α4 | α5 |  | Tabel b.8a: loodrechte inval op beton
hoek van inval | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |  | reflectiehoek (tov de normaal)
hoek van reflectie | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 |  | energie (MV) | 0 | 30 | 45 | 60 | 75
energie (MV) | [6 empty] | 30 | 0.003 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0015
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0015
0.5 |  |  | 0.008 | 0.022 | 0.008 |  | 18 | 0.0034 | 0.0034 | 0.003 | 0.0025 | 0.0016
4 | 0.0031 | 0.0031 |  | 0.0076 |  |  | 10 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0021
6 | 0.0027 | 0.0027 |  | 0.0064 |  |  | 6 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0047 | 0.004 | 0.0027
10 | 0.0021 | 0.0021 |  | 0.0051 |  |  | 4 | 0.0067 | 0.0064 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0031
15 | 0.0017875 | 0.0017875 |  | 0.004725 |  |  | 0.5 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.008
18 | 0.0016 | 0.0016 |  | 0.0045
10 FFF | 0.0033 | 0.0033 |  | 0.0073 |  |  | Tabel b.8b: 45 graden inval op beton
18 FFF | 0.0023 | 0.0023 |  | 0.0061 |  |  |  | reflectiehoek (tov de normaal)
6 FFF | 0.0035 | 0.0035 |  | 0.0083 |  |  | energie (MV) | 0 | 30 | 45 | 60 | 75
[7 empty] | 30 | 0.0048 | 0.005 | 0.0049 | 0.004 | 0.003
[7 empty] | 24 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0034
Versneller draait loodrecht op labyrint | [6 empty] | 18 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0043 | 0.004
| α1 | α2 | α3 | α4 | α5 |  | 10 | 0.0051 | 0.0057 | 0.0058 | 0.006 | 0.006
hoek van inval | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |  | 6 | 0.0064 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0077 | 0.008
hoek van reflectie | 30 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 4 | 0.0076 | 0.0085 | 0.009 | 0.0092 | 0.0095
energie (MV) | [6 empty] | 0.5 | 0.022 | 0.0225 | 0.022 | 0.02 | 0.018 | n
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | 0.022 | 0.022 | 0.008 |  | Voor de energie van de bundels kan genomen worden de versnelspanning
4 | 0.0067 | 0.0031 |  | 0.0076 |  |  | alsook de monoenergetische energie van de bundel.
6 | 0.0052 | 0.0027 |  | 0.0064
10 | 0.0041 | 0.0021 |  | 0.0051
15 | 0.0036625 | 0.0017875 |  | 0.004725 |  |  | ICRP 33
18 | 0.0034 | 0.0016 |  | 0.0045 |  |  | fig 21: 45 graden inval, 45 graden reflectie
10 FFF | 0.0065 | 0.0033 |  | 0.0073 |  |  | beton | % per 100 cm2 | per m2
18 FFF | 0.0048 | 0.0023 |  | 0.0061 |  |  | energie (MV) | op 50 cm | op 1 m
6 FFF | 0.0065 | 0.0035 |  | 0.0083 |  |  | 25 | 0.16 | 0.04
[7 empty] | 18 | 0.15 | 0.0375
[7 empty] | 15 | 0.13 | 0.0325
[7 empty] | 10 | 0.09 | 0.0225
[7 empty] | 6 | 0.07 | 0.0175
[7 empty] | 4 | 0.06 | 0.015
[7 empty] | 0.5 | 0.095 | 0.02375
Energie is de versnelspanning
ICRP 33
fig 22: loodrechte inval op beton
energie (MV)
% per 100 cm2 op 1 m
reflectiehoek
[8 empty] | 0 | 30 | 45 | 60
[7 empty] | 6 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.0065
[7 empty] | Kry | Geldig voor FFF Varian
uit tabel 4: loodrechte inval op beton
reflectiehoek (tov de normaal)
[7 empty] | energie (MV) | 0 | 30 | 45 | 60 | 75
[7 empty] | 6 FFF | 0.0066 | 0.0065 | 0.0058 | 0.005 | 0.0035
[7 empty] | 10 FFF | 0.0068 | 0.0065 | 0.006 | 0.0049 | 0.0033
[7 empty] | 18 FFF | 0.0048 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0035 | 0.0023
uit tabel 5: 45 graden inval op beton (per m2 op 1 m)
reflectiehoek (tov de normaal)
[7 empty] | energie (MV) | 0 | 30 | 45 | 60 | 75
[7 empty] | 6 FFF | 0.0083 | 0.0088 | 0.0091 | 0.0096 | 0.0098
[7 empty] | 10 FFF | 0.0073 | 0.008 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0082
[7 empty] | 18 FFF | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0057 | 0.0053
n
3
3
450
450
reflectiehoek
reflectiehoek
3
3
3

## patientscatterfactoren
Toegepaste patientscatterfactoren | [8 empty] | Gepubliceerde patientscatterfactoren
door gebruiker in te vullen
IAEA 47
| scatterhoek (tov centale as) | [8 empty] | tabel 14: | scatter factoren, a, op 1 m, voor veldgrootte 400 cm2,
energie (kV) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 |  |  |  |  | voor afstand focus patient van 1 m
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | scatterhoek (tov centale as)
50 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00035 | 0.0008 | 0.001 |  |  |  | energie (kV) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135
100 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.002 | 0.0022 |  |  |  | 50 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00035 | 0.0008 | 0.001
150 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0026 |  |  |  | 100 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.002 | 0.0022
200 | 0.0024 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028 |  |  |  | 150 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0026
250 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028 |  |  |  | 200 | 0.0024 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028
300 | 0.0026 | 0.0022 | 0.002 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0028 |  |  |  | 250 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028
[10 empty] | 300 | 0.0026 | 0.0022 | 0.002 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0028
Energie (MV) | scatterhoek (tov centale as)
| 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 150
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IAEA, tabel 5
Co-60 | 0.011 | 0.08 | 0.006 | 0.0037 | 0.0022 | 0.00091 | 0.00054 | 0.00015 |  | NCRP 151, tabel B.4
4 | 0.0104 | 0.00673 | 0.00277 | 0.00209 | 0.00124 | 0.000639 | 0.00045 | 0.000431 |  |  | scatter factoren, a, op 1 m, voor veldgrootte 400 cm2
6 | 0.0104 | 0.00673 | 0.00277 | 0.00139 | 0.000824 | 0.000426 | 0.0003 | 0.000287 |  |  | voor afstand focus patient van 1 m
10 | 0.0166 | 0.00579 | 0.00318 | 0.00135 | 0.000746 | 0.000381 | 0.000302 | 0.000274 |  |  | scatterhoek (tov centale as)
15 | 0.0151 | 0.00554 | 0.00277 | 0.00105 | 0.000545 | 0.000261 | 0.000191 | 0.000178 |  |  | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 150
18 | 0.0142 | 0.00539 | 0.00253 | 0.000864 | 0.000424 | 0.000189 | 0.000124 | 0.00012 |  | Co-60 | 0.011 | 0.08 | 0.006 | 0.0037 | 0.0022 | 0.00091 | 0.00054 | 0.00015
20 | 0.0152 | 0.00566 | 0.00259 | 0.000854 | 0.000413 | 0.000185 | 0.000123 | 0.000118 |  | 6 | 0.0104 | 0.00673 | 0.00277 | 0.00139 | 0.000824 | 0.000426 | 0.0003 | 0.000287
24 | 0.0178 | 0.00632 | 0.00274 | 0.00083 | 0.000386 | 0.000174 | 0.00012 | 0.000113 |  | 10 | 0.0166 | 0.00579 | 0.00318 | 0.00135 | 0.000746 | 0.000381 | 0.000302 | 0.000274
10 FFF | 0.0116 | 0.00443 | 0.00263 | 0.0012 | 0.000686 | 0.000403 | 0.000382 | 0.000347 |  | 18 | 0.0142 | 0.00539 | 0.00253 | 0.000864 | 0.000424 | 0.000189 | 0.000124 | 0.00012
18 FFF | 0.00963 | 0.00403 | 0.00165 | 0.000736 | 0.0004 | 0.000193 | 0.000141 | 0.000125 |  | 24 | 0.0178 | 0.00632 | 0.00274 | 0.00083 | 0.000386 | 0.000174 | 0.00012 | 0.000113
6 FFF | 0.00807 | 0.00559 | 0.00244 | 0.0013 | 0.000812 | 0.000446 | 0.000342 | 0.000332
scatterfactoren voor 4, 15 en 20 MV uit:
shielding Design methods for linear accelerators, M. Martin, AAPM 51st annual meeting, july 2009
scatterfactoren voor 6 FFF, 10 FFF en 18 FFF uit: Vault shielding for a flattening filter-free linac, Kry, PMB, 2009
Elekta FFF: de niet-FFF waarden gebruiken
3
3
3

## Geschiedenis
Versie beheerder
| Datum | Versie | Status | Autors | Comments
| 2013-03-05 | versie 1 | concept