## toediening diagnostiek
Externe doses bij reguliere toediening van radiofarmaca voor diagnostiek.
Handeling: intraveneuze injectie
referentiedosis 1 | 10 | (µSv/h) gedurende de handeling
referentiedosis 2 | 1000 | (µSv/jaar) voor alle handelingen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Radiofarmacon | gem. activiteit | bronconstante h(10) | tijdsduur handeling | aantal handelingen per jaar | dikte Pb afscherming bron | halverings-dikte in Pb | afstand tot bron | aantal HVL-dikten Pb | transmissie T | dosis- tempo | Index dosis-tempo (dosistempo/ref_dosis 1) | jaardosis per handeling | Index jaardosis (jaardosis/ ref_dosis 2)
| (MBq) | (µSv/h per MBq op 1m) | ( min) | (#/jaar) | [mm] | [mm] | [m] | [# HVL-dikten] |  | (µSv/h) |  | (µSv/jaar)
F-18-FDG | 400 | 0.166 | 1 | 1000 | 12 | 6 | 0.5 | 2 | 0.25 | 66.4 | 6.64 | 1106.6667 | 1.1067
Ga-67 citraat | 150 | 0.025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.25 | 3.75 | 0.375 | 0.0625 | 6.25e-05
Tc-99m erytrocyten | 500 | 0.023 | 1 | 20 | 2 | 0.7 | 0.5 | 2.8571 | 0.13801 | 6.3485 | 0.63485 | 2.1162 | 0.0021162
Tc-99m-fosfonaat | 400 | 0.023 | 1 | 2500 | 2 | 0.7 | 0.5 | 2.8571 | 0.13801 | 5.0788 | 0.50788 | 211.6172 | 0.21162
Tc-99m-pertechnetaat | 500 | 0.023 | 1 | 400 | 2 | 0.7 | 0.5 | 2.8571 | 0.13801 | 6.3485 | 0.63485 | 42.3234 | 0.042323
Tc-99m-tetrofosmine | 400 | 0.023 | 1 | 2500 | 2 | 0.7 | 0.5 | 2.8571 | 0.13801 | 5.0788 | 0.50788 | 211.6172 | 0.21162
Tc-99m-nanocolloid | 150 | 0.023 | 1 | 100 | 2 | 0.7 | 0.5 | 2.8571 | 0.13801 | 1.9046 | 0.19046 | 3.1743 | 0.0031743
In-111 oxinaat | 30 | 0.088 | 1 | 50 | 2 | 1.4 | 0.5 | 1.4286 | 0.3715 | 3.923 | 0.3923 | 3.2692 | 0.0032692
I-123 amfetamine | 200 | 0.046 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.25 | 9.2 | 0.92 | 15.3333 | 0.015333
I-123-MIBG | 300 | 0.046 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.25 | 13.8 | 1.38 | 0.92 | 0.00092
I-131-jodide | 40 | 0.066 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0.5 | 0.66667 | 0.62996 | 6.6524 | 0.66524 | 0.77611 | 0.00077611
Tl-201-chloride | 100 | 0.018 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.0625 | 0.45 | 0.045 | 0 | 0
Toelichting
referentiedosis | De uitwerking op basis van een dosistempo referentiedosis ter grootte van 10 µSv per uur en een jaardosis per handeling van 1000 µSv per jaar voor de effectieve dosis per reguliere handeling, is primair bedoeld om inzicht te geven in de betekenis daarvan in de praktijk. De term referentiedosis wordt ook gehanteerd in ICRP-75.
kolom 1 | naam van het toe te dienen radiofarmacon
kolom 2 | gemiddelde toegediende activiteit in MBq, voor referentiewaarden zie Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007
kolom 3 | bronconstante h(10) in µSv per uur per MBq op 1 meter van de bron, Ref. MR-AGIS tabel A1 of AS Keverling Buisman; Handboek Radionucliden.
kolom 4 | de tijdsduur dat de handeling duurt in minuten.
kolom 5 | het aantal handelingen op jaarbasis
kolom 6 | de dikte van de loodafscherming in mm
kolom 7 | halveringsdikte van lood in mm, referentie Delacroix et al. Radiat.Prot.Dosim. 76 (1998) en IAEA TECDOC-1162, IAEA, Vienna (2000).
kolom 8 | de afstand van de radioactieve bron (spuit) tot de medewerker die de injectie toedient.
kolom 9 | het aantal halveringsdikten van de loodafscherming
kolom 10 | de transmissie T
kolom 11 | het dosistempo in µSv per uur tijdens de handeling
kolom 12 | index dosistempo is de ratio van het dosistempo per uur en de vastgestelde referentiedosis 1 (10 µSv/uur)
kolom 13 | jaardosis in µSv per jaar
kolom 14 | index jaardosis is de ratio van de jaardosis (µSv/jaar) en de vastgestelde referentiedosis 2 (1000 µSv/jaar) voor de desbetreffende handeling
cel is rood | m.b.v. Opmaak in Excel kan een voorwaardelijke opmaak gemaakt worden waaraan de waarde in een cel aan moet voldoen. Indien de waarde in een cel een referentiedosis overschrijdt dan wordt dit aangegeven door de kleur rood.
cel is groen | evt. zelf in te vullen velden
cel is oranje/bruin | resultaatvelden
cel is blauw | vaste gegevens

## toediening therapie
Externe doses bij reguliere toediening van radiofarmaca voor therapie.
Handeling: intraveneuze injectie / orale toediening capsule
referentiedosis 1 | 10 | (µSv/h) gedurende de handeling
referentiedosis 2 | 1000 | (µSv/jaar) voor alle handelingen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Radiofarmacon | gem. activiteit | bronconstante h(10) | tijdsduur handeling | aantal handelingen per jaar | dikte Pb afscherming bron | halverings-dikte in Pb | afstand tot bron | aantal HVL-dikten Pb | transmissie T | dosis- tempo H*(10) | Index dosis-tempo (dosistempo/ref_dosis 1) | jaardosis per handeling | Index jaardosis (jaardosis/ ref_dosis 2)
| (MBq) | (µSv/h per MBq op 1m) | ( min) | (#/jaar) | [mm] | [mm] | [m] | [# HVL-dikten] |  | (µSv/h) |  | (µSv/jaar)
I-131-jodide poliklinisch | 400 | 0.066 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 105.6 | 10.56 | 105.6 | 0.1056
I-131-jodide hyperfunctie | 900 | 0.066 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 237.6 | 23.76 | 158.4 | 0.1584
I-131-jodide schildklierca | 4000 | 0.066 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 1056 | 105.6 | 264 | 0.264
Re-186-HEDP | 3000 | 0.004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 48 | 4.8 | 0 | 0
Sm-153-EDTMP | 2600 | 0.012 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 124.8 | 12.48 | 4.16 | 0.00416
Toelichting
referentiedosis | De uitwerking op basis van een dosistempo referentiedosis ter grootte van 10 µSv per uur en een jaardosis per handeling van 1000 µSv per jaar voor de effectieve dosis per reguliere handeling, is primair bedoeld om inzicht te geven in de betekenis daarvan in de praktijk. De term referentiedosis wordt ook gehanteerd in ICRP-75.
kolom 1 | naam van het toe te dienen radiofarmacon
kolom 2 | gemiddelde toegediende activiteit in MBq, voor referentiewaarden zie Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007
kolom 3 | bronconstante h(10) in µSv per uur per MBq op 1 meter van de bron, Ref. MR-AGIS tabel A1 of AS Keverling Buisman; Handboek Radionucliden.
kolom 4 | de tijdsduur dat de handeling duurt in minuten.
kolom 5 | het aantal handelingen op jaarbasis
kolom 6 | de dikte van de loodafscherming in mm
kolom 7 | halveringsdikte van lood in mm, referentie Delacroix et al. Radiat.Prot.Dosim. 76 (1998) en IAEA TECDOC-1162, IAEA, Vienna (2000).
kolom 8 | de afstand van de radioactieve bron (spuit/capsule) tot de medewerkier die de injectie/capsule toedient.
kolom 9 | het aantal halveringsdikten van de loodafscherming
kolom 10 | de transmissie T
kolom 11 | het dosistempo in µSv per uur tijdens de handeling
kolom 12 | index dosistempo is de ratio van het dosistempo per uur en de vastgestelde referentiedosis 1 (10 µSv/uur)
kolom 13 | jaardosis in µSv per jaar
kolom 14 | index jaardosis is de ratio van de jaardosis (µSv/jaar) en de vastgestelde referentiedosis 2 (1000 µSv/jaar) voor de desbetreffende handeling
cel is rood | m.b.v. Opmaak in Excel kan een voorwaardelijke opmaak gemaakt worden waaraan de waarde in een cel aan moet voldoen. Indien de waarde in een cel een referentiedosis overschrijdt dan wordt dit aangegeven door de kleur rood.
cel is groen | evt. zelf in te vullen velden
cel is oranje/bruin | resultaatvelden
cel is blauw | vaste gegevens

## scan diagnostiek
Externe doses bij regulier scanonderzoek voor diagnostiek
Handeling: begeleiding en positionering van de patiënt
referentiedosis 1 | 10 | (µSv/h) | gedurende de handeling
referentiedosis 2 | 1000 | (µSv/jaar) | voor alle handelingen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Radiofarmacon | gem. activiteit | fractie van de activiteit | bronconstante h(10) | tijdsduur handeling | aantal handelingen per jaar | dikte Pb afscherming bron | halverings-dikte in Pb | afstand tot bron | aantal HVL-dikten Pb | transmissie T | dosis- tempo H*(10) | Index dosis-tempo (dosistempo/ref_dosis 1) | jaardosis per handeling | Index jaardosis (jaardosis/ ref_dosis 2)
| (MBq) |  | (µSv/h per MBq op 1m) | ( min) | (#/jaar) | [mm] | [mm] | [m] | [# HVL-dikten] |  | (µSv/h) |  | (µSv/jaar)
F-18-FDG | 400 | 1 | 0.092 | 5 | 800 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36.8 | 3.68 | 2453.3333 | 2.4533
Ga-67 citraat | 150 | 1 | 0.013 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.95 | 0.195 | 0.1625 | 0.0001625
Tc-99m erytrocyten | 500 | 1 | 0.008 | 5 | 20 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.4 | 6.6667 | 0.0066667
Tc-99m-fosfonaat | 400 | 1 | 0.008 | 5 | 2500 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0.32 | 666.6667 | 0.66667
Tc-99m-pertechnetaat | 500 | 1 | 0.008 | 5 | 400 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.4 | 133.3333 | 0.13333
Tc-99m-tetrofosmine | 400 | 1 | 0.008 | 5 | 2500 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0.32 | 666.6667 | 0.66667
Tc-99m-nanocolloid | 150 | 1 | 0.008 | 5 | 100 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.12 | 10 | 0.01
In-111 oxinaat | 30 | 1 | 0.013 | 5 | 50 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0.039 | 1.625 | 0.001625
I-123 amfetamine | 250 | 1 | 0.014 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 0.35 | 29.1667 | 0.029167
I-123-MIBG | 300 | 1 | 0.014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 0.42 | 1.4 | 0.0014
I-131-jodide ** | 40 | 1 | 0.034 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.36 | 0.136 | 0.79333 | 0.00079333
Tl-201-chloride | 100 | 1 | 0.0045 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0.045 | 0 | 0
** schildklieruptake<5%
Toelichting
referentiedosis | De uitwerking op basis van een dosistempo referentiedosis ter grootte van 10 µSv per uur en een jaardosis per handeling van 1000 µSv per jaar voor de effectieve dosis per reguliere handeling, is primair bedoeld om inzicht te geven in de betekenis daarvan in de praktijk. De term referentiedosis wordt ook gehanteerd in ICRP-75.
kolom 1 | naam van het toe te dienen radiofarmacon
kolom 2 | gemiddelde toegediende activiteit in MBq, voor referentiewaarden zie Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007
kolom 3 | fractie van de activiteit die tijdens de handeling een rol speelt, door fysisch of biologisch verval e.d., als vereenvoudiging kan voor deze fractie 1 worden gekozen
kolom 4 | bronconstante h(10) op 1 meter van de patiënt in µSv per uur per MBq, Uit Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007 ,blz 469. Voor F-18 uit AAPM Task group 108:PET and PET/CT Shielding Requirements 19 dec. 2005.
kolom 5 | de tijdsduur dat de handeling duurt in minuten.
kolom 6 | het aantal handelingen op jaarbasis
kolom 7 | de dikte van de loodafscherming in mm
kolom 8 | halveringsdikte van lood in mm, referentie Delacroix et al. Radiat.Prot.Dosim. 76 (1998) en IAEA TECDOC-1162, IAEA, Vienna (2000).
kolom 9 | de afstand van de radioactieve bron (patiënt) tot de medewerker die de patiënt positioneert/ begeleid.
kolom 10 | het aantal halveringsdikten van de loodafscherming
kolom 11 | de transmissie T
kolom 12 | het dosistempo in µSv per uur tijdens de handeling
kolom 13 | index dosistempo is de ratio van het dosistempo per uur en de vastgestelde referentiedosis 1 (10 µSv/uur)
kolom 14 | jaardosis in µSv per jaar
kolom 15 | index jaardosis is de ratio van de jaardosis (µSv/jaar) en de vastgestelde referentiedosis 2 (1000 µSv/jaar) voor de desbetreffende handeling
cel is rood | m.b.v. Opmaak in Excel kan een voorwaardelijke opmaak gemaakt worden waaraan de waarde in een cel aan moet voldoen. Indien de waarde in een cel een referentiedosis overschrijdt dan wordt dit aangegeven door de kleur rood.
cel is groen | evt. zelf in te vullen velden
cel is oranje/bruin | resultaatvelden
cel is blauw | vaste gegevens

## ingekapselde bronnen in gebruik
Externe doses bij regulier gebruik van ingekapselde bronnen voor ijk- en of calibratiedoeleinden
Handeling: regulier gebruik van ingekapselde bronnen voor ijkdoeleinden
referentiedosis 1 | 10 | (µSv/h) gedurende de handeling
referentiedosis 2 | 1000 | (µSv/jaar) voor alle handelingen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Radiofarmacon | gem. activiteit | fractie van de activiteit | bronconstante h(10) | tijdsduur handeling | aantal handelingen per jaar | dikte Pb afscherming bron | halverings-dikte in Pb | afstand tot bron | aantal HVL-dikten Pb | transmissie T | dosis- tempo H*(10) | Index dosis-tempo (dosistempo/ref_dosis 1) | jaardosis per handeling | Index jaardosis (jaardosis/ ref_dosis 2)
| (MBq) |  | (µSv/h per MBq op 1m) | ( min) | (#/jaar) | [mm] | [mm] | [m] | [# HVL-dikten] |  | (µSv/h) |  | (µSv/jaar)
Co-57 flood source | 370 | 1 | 0.023 | 2 | 365 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 34.04 | 3.404 | 414.1533 | 0.41415
Ge-68/ Ga-68 cillinder fantoom | 90 | 1 | 0.16 | 2 | 365 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 57.6 | 5.76 | 700.8 | 0.7008
Ge-68/Ga-68 pin fantoom | 45 | 1 | 0.16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 28.8 | 2.88 | 4.8 | 0.0048
Toelichting
referentiedosis | De uitwerking op basis van een dosistempo referentiedosis ter grootte van 10 µSv per uur en een jaardosis per handeling van 1000 µSv per jaar voor de effectieve dosis per reguliere handeling, is primair bedoeld om inzicht te geven in de betekenis daarvan in de praktijk. De term referentiedosis wordt ook gehanteerd in ICRP-75.
kolom 1 | naam van de ingekapselde bron
kolom 2 | activiteit van de ingekapselde bron in MBq
kolom 3 | fractie van de activiteit die tijdens de handeling een rol speelt, door fysisch verval e.d., als vereenvoudiging kan voor deze fractie 1 worden gekozen
kolom 4 | bronconstante h(10) in µSv/h op 1 m afstand van een puntbron met een activiteit van 1 MBq, (Ontleend aan A.S. Keverling Buisman, Handboek radionucliden).
kolom 5 | de tijdsduur dat de handeling duurt in minuten.
kolom 6 | het aantal handelingen op jaarbasis
kolom 7 | de dikte van de loodafscherming in mm
kolom 8 | halveringsdikte van lood in mm, referentie Delacroix et al. Radiat.Prot.Dosim. 76 (1998) en IAEA TECDOC-1162, IAEA, Vienna (2000).
kolom 9 | de afstand van de radioactieve bron tot de medewerker die de handeling verricht.
kolom 10 | het aantal halveringsdikten van de loodafscherming
kolom 11 | de transmissie T
kolom 12 | het dosistempo in µSv per uur tijdens de handeling
kolom 13 | index dosistempo is de ratio van het dosistempo per uur en de vastgestelde referentiedosis 1 (10 µSv/uur)
kolom 14 | jaardosis in µSv per jaar
kolom 15 | index jaardosis is de ratio van de jaardosis (µSv/jaar) en de vastgestelde referentiedosis 2 (1000 µSv/jaar) voor de desbetreffende handeling
cel is rood | m.b.v. Opmaak in Excel kan een voorwaardelijke opmaak gemaakt worden waaraan de waarde in een cel aan moet voldoen. Indien de waarde in een cel een referentiedosis overschrijdt dan wordt dit aangegeven door de kleur rood.
cel is groen | evt. zelf in te vullen velden
cel is oranje/bruin | resultaatvelden
cel is blauw | vaste gegevens