## Disclaimer
2014-05-02
The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for
various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of
the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise.
Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into
account the practice in his/her institution.
This spreadsheet is to be used as a starting point, not as an exhaustive source.

## Voorblad
Werkwijze
1. verwijder de tabbladen met modaliteiten die niet van toepassingen zijn
2. kopieer de tabbladen met modaliteiten waarvan er meerdere in gebuik zijn
3. werk het tabblad dosisoverzicht bij
3. werk de tabbladen regulier jaardosis medewerkers en voorzien onbedoeld bij
4. vul de tabbladen TVT's afscherming, reflectiecoeff en scatterfactoren in
5. vul de tabbladen voor de verschillende modaliteiten in.
Legenda
in te vullen cel
in te vullen cel met een aanwijzing
inhoud van de cel is het resultaat van verwijzing naar andere cellen
inhoud cel heeft betrekking op reguliere handelingen
inhoud cel heeft betrekking op voorzien onbedoelde gebeurtenissen
risicofacor voor voorzien onbedoeld gebeurtenissen

## Regulier jaardosis medewerkers
Regulier
jaardosis medewerkers
|  |  |  | jaardosis | uren per | dosis per | aantal | jaardosis
|  |  |  | werkplek | week op | handeling | handelingen | medewerker
|  | werkplek |  | (mSv/jaar) | werkplek | (mSv) | per jaar | (mSv/jaar)
Laborant |  | versneller | bedieningsruimte | 0.003107 | 24 |  |  | 0.0018642
Radiotherapie |  | CT | bedieningsruimte |  |  | 0.00023611 | 16 | 0.0037777
|  | Orthovolt | bedieningsruimte |  |  | 1.543e-07 | 18 | 2.7774e-06
Totale dosis mSv | 0.022593 | brachytherapie HDR | bedieningsruimte |  |  | 2.6058e-05 | 5 | 0.00013029
|  | brachytherapie PDR | bedieningsruimte |  |  | 3.0522e-06 | 5 | 1.5261e-05
|  | I-125 implantatie | zaadjesbereider |  |  | 0.00029382 | 5 | 0.0014691
|  | PET-CT | positionering patient |  |  | 0.0030667 | 5 | 0.015333
Medisch specialist |  | versneller | bedieningsruimte | 0.003107 | 0 |  |  | 0
|  | CT | bedieningsruimte |  |  | 0.00023611 | 16 | 0.0037777
|  | Orthovolt | bedieningsruimte |  |  | 1.543e-07 | 24 | 3.7032e-06
Totale dosis mSv | 0.019867 | brachytherapie HDR | bedieningsruimte |  |  | 2.6058e-05 | 50 | 0.0013029
|  | brachytherapie PDR | bedieningsruimte |  |  | 3.0522e-06 | 30 | 9.1565e-05
|  | I-125 implantatie | implanteren |  |  | 0.00029382 | 50 | 0.014691
|  | PET-CT |  |  |  | 0.0030667 | 0 | 0
Klinisch fysicus |  | versneller | bedieningsruimte | 0.003107 | 4 |  |  | 0.0003107
|  | CT | bedieningsruimte |  |  | 0.00023611 | 24 | 0.0056666
|  | Orthovolt | bedieningsruimte |  |  | 1.543e-07 | 24 | 3.7032e-06
Totale dosis mSv | 0.01619 | brachytherapie HDR | bedieningsruimte |  |  | 2.6058e-05 | 50 | 0.0013029
|  | brachytherapie PDR | bedieningsruimte |  |  | 3.0522e-06 | 30 | 9.1565e-05
|  | I-125 implantatie | zaadjesbereider |  |  | 0.00029382 | 30 | 0.0088145
|  | PET-CT |  |  |  | 0.0030667 | 0 | 0
Klinisch fysicus medewerker |  | versneller | bedieningsruimte | 0.003107 | 4 |  |  | 0.0003107
|  | CT | bedieningsruimte |  |  | 0.00023611 | 24 | 0.0056666
|  | Orthovolt | bedieningsruimte |  |  | 1.543e-07 | 24 | 3.7032e-06
Totale dosis mSv | 0.02935 | brachytherapie HDR | bedieningsruimte |  |  | 2.6058e-05 | 500 | 0.013029
|  | brachytherapie PDR | bedieningsruimte |  |  | 3.0522e-06 | 500 | 0.0015261
|  | I-125 implantatie | zaadjesbereider |  |  | 0.00029382 | 30 | 0.0088145
|  | PET-CT |  |  |  | 0.0030667 | 0 | 0
Versneller technicus |  | versneller | bedieningsruimte | 0.003107 | 4 |  |  | 0.0003107
|  | CT | bedieningsruimte |  |  | 0.00023611 | 48 | 0.011333
|  | Orthovolt | bedieningsruimte |  |  | 1.543e-07 | 24 | 3.7032e-06
|  | brachytherapie HDR | bedieningsruimte |  |  | 2.6058e-05 | 2 | 5.2116e-05
|  | brachytherapie PDR | bedieningsruimte |  |  | 3.0522e-06 | 2 | 6.1043e-06
Totale dosis mSv | 0.011706 | PET-CT |  |  |  | 0.0030667 | 0 | 0

## Voorzien onbedoeld
Voorzien onbedoeld
Dosis + risicoafschatting medewerkers
|  |  |  | Dosis | Belastings- | Waarschijn- | Effect- | Risico-
|  | Werkplek | Voorziene onbedoelde gebeurtenis | (mSv) | factor | lijkheidsfactor | factor | factor R
Laborant |  | Versneller | wachten bij ingang labyrint | 0.00034783 | 10 | 1 | 1 | 10 | Belastingsfactoren
Radiotherapie |  |  | achterblijven in bestralingruimte tijdens bestraling | 1.65 | 10 | 0.1 | 10 | 10 | B | omschrijving |  | frequentie
|  | CT | achterblijven in CT-ruimte | 0.189 | 10 | 0.1 | 5 | 5 | 0.5 | zeer zelden |  | < 1 maal per jaar
Maximale Fine-Kinney factor | 10 | Orthovolt | achterblijven in Orthovolt ruimte | 0.5275 | 3 | 0.2 | 7 | 4.2 | 1 | zelden |  | jaarlijks
|  | Brachytherapie HDR | noodprocedure, effectieve dosis | 1.0425 | 3 | 0.1 | 10 | 3 | 2 | soms |  | maandelijks
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 21.2755 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9 | 3 | af en toe |  | wekelijks
|  | Brachytherapie PDR | noodprocedure, effectieve dosis | 0.17143 | 3 | 0.1 | 5 | 1.5 | 6 | regelmatig |  | dagelijks
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 1.7143 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9 | 10 | continue |  | 8 uur per dag/continue
|  | I-125 implantatie | achterblijven zaadje(s) in behandelruimte | 0.0080573 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6
|  |  | zaadje(s) beperkte tijd onafschermd | 0.00014103 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | Waarschijnlijkheidsfactoren
|  | PET-CT | langdurig ingespoten patient begeleiden | 0.0368 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5 | W | omschrijving |  | kans
[9 empty] | 0.1 | bijna niet denkbaar |  | 0,0001% = 10-6
Medisch Specialist |  | Versneller | [6 empty] | 0.2 | praktisch onmogelijk |  | 0,001% = 10-5
Radiotherapie |  | CT | [6 empty] | 0.5 | denkbaar |  | 0,01% = 10-4
|  | Orthovolt | [6 empty] | 1 | onwaarschijnlijk |  | 0,1% = 10-3
Maximale Fine-Kinney factor | 4.5 | Brachytherapie HDR | noodprocedure, effectieve dosis | 1.0425 | 3 | 0.1 | 10 | 3 | 3 | ongewoon |  | 1% = 10-2
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 21.2755 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9 | 6 | zeer wel mogelijk |  | 10 - 50 %
|  | Brachytherapie PDR | noodprocedure, effectieve dosis | 0.17143 | 3 | 0.1 | 5 | 1.5 | 10 | te verwachten |  | > 50 %
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 1.7143 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9
|  | I-125 implantatie | achterblijven zaadje(s) in behandelruimte | 0.00014103 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6 | Effectfactoren
|  |  | zaadje(s) beperkte tijd onafschermd | 0.0368 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5 | Dosis (mSv)
|  | PET-CT | [6 empty] | effectieve dosis |  | equivalante dosis |  | E
huid/extremiteiten
Klinisch Fysicus |  | Versneller | wachten bij ingang labyrint | 0.00034783 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6 | van | tot | van | tot
Radiotherapie |  |  | achterblijven in bestralingruimte tijdens bestraling | 1.65 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 1
|  |  | werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 1 | 5 | 3
|  | CT | achterblijven in CT-ruimte | 0.189 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 25 | 5
Maximale Fine-Kinney factor | 5 | Orthovolt | achterblijven in Orthovolt ruimte | 0.5275 | 2 | 0.2 | 7 | 2.8 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | 7
|  | Brachytherapie HDR | noodprocedure, effectieve dosis | 1.0425 | 3 | 0.1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 50 | 100 | 10
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 21.2755 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9 | 2 | 6 | 100 | 150 | 15
|  | Brachytherapie PDR | noodprocedure, effectieve dosis | 0.17143 | 3 | 0.1 | 5 | 1.5 | 6 | 20 | 150 | 500 | 40
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 1.7143 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9 | 20 | 20000 | 500 | 50000 | 100
|  | I-125 implantatie | achterblijven zaadje(s) in behandelruimte | 0.00014103 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6
|  |  | zaadje(s) beperkte tijd onafschermd | 0.0368 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5 |  | Risicogetallen
|  | PET-CT | [6 empty] | R | Omschrijving
[9 empty] | R < 20 | zeer beperkt risico
Klinisch Fysisch medewerker |  | Versneller | wachten bij ingang labyrint | 0.00034783 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 20 <R <70 | aandacht vereist
Radiotherapie |  |  | achterblijven in bestralingruimte tijdens bestraling | 1.65 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 70 <R <200 | maatregelen vereist
|  |  | werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte | 0.05 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 200<R<400 | directe verbetering vereist
|  | CT | achterblijven in CT-ruimte | 0.189 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | R>400 | werkzaamheden stoppen
Maximale Fine-Kinney factor | 5 | Orthovolt | achterblijven in Orthovolt ruimte | 0.5275 | 2 | 0.2 | 7 | 2.8
|  | Brachytherapie HDR | noodprocedure, effectieve dosis | 1.0425 | 3 | 0.1 | 10 | 3
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 21.2755 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9
|  | Brachytherapie PDR | noodprocedure, effectieve dosis | 0.17143 | 3 | 0.1 | 5 | 1.5
|  |  | noodprocedure, equivalente handdosis | 1.7143 | 3 | 0.1 | 3 | 0.9
|  | I-125 implantatie | achterblijven zaadje(s) in behandelruimte | 0.00014103 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6
|  |  | zaadje(s) beperkte tijd onafschermd | 0.0368 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5
PET-CT
Versneller technicus |  | Versneller | wachten bij ingang labyrint | 0.00034783 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6
Radiotherapie |  |  | achterblijven in bestralingruimte tijdens bestraling | 1.65 | 1 | 0.5 | 10 | 5
|  |  | werken in nabijheid geactiveerde target | 0.05 | 1 | 6 | 3 | 18
|  |  | werken in nabijheid geactiveerde onderdelen | 0.003 | 2 | 6 | 1 | 12
|  |  | werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte | 4.6187e-05 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
CT
Maximale Fine-Kinney factor | 18 | Orthovolt
Brachytherapie HDR
Brachytherapie PDR
I-125 implantatie
PET-CT
OK medewerkers |  | I-125 implantatie | achterblijven zaadje(s) in behandelruimte | 0.00014103 | 3 | 0.2 | 1 | 0.6
Maximale Fine-Kinney factor | 4.5 |  | zaadje(s) beperkte tijd onafschermd | 0.0368 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5
medewerkers onderhoud |  | Versneller | werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte | 4.6187e-05 | 2 | 0.5 | 1 | 1
Maximale Fine-Kinney factor | 1

## Dosis overzicht
Dosis overzicht
Regulier
lineaire versnellers | [6 empty] | overige modaliteiten
|  |  | Dosis (mSv/jaar) | [6 empty] | Dosis |  | Extremiteitendosis
punt | omschrijving | bron | per bron | totaal |  |  | punt | omschrijving | bron | (mSv/handeling) | (mSv/jaar) | (mSv/handeling) | (mSv/jaar)
B1 |  | Linac 1 | 0.00077675 | 0.003107 |  |  | C1 | bedieningsruimte | CT 1 | 0.00023611 | 0.98221
| bedieningsruimte | Linac 2 | 0.00077675
| Linac 1 | Linac 3 | 0.00077675 |  |  |  | O1 | bedieningsruimte | Orthovolt | 1.543e-07 | 0.00072212
|  | Linac 4 | 0.00077675
B2 |  | Linac 1 | 0.00077675 | 0.003107 |  |  | H1 | bedieningsruimte | HDR | 2.6058e-05 | 0.0026058
| bedieningsruimte | Linac 2 | 0.00077675
| Linac 2 | Linac 3 | 0.00077675 |  |  |  | P1 | bedieningsruimte | PDR | 3.0522e-06 | 0.00051887
|  | Linac 4 | 0.00077675
B3 |  | Linac 1 | 0.00077675 | 0.003107 |  |  | I-125 1 | zaadjes bereiden | I-125 | 0.00029382 | 0.058763 | 0.078639 | 15.7279
| bedieningsruimte | Linac 2 | 0.00077675 |  |  |  | I-125 2 | zaadjes implanteren | I-125 | 0.00024888 | 0.049776
| Linac 3 | Linac 3 | 0.00077675
|  | Linac 4 | 0.00077675 |  |  |  |  | positionering patient | PET-CT | 0.0030667 | 0.30667
B4 |  | Linac 1 | 0.00077675 | 0.003107
| bedieningsruimte | Linac 2 | 0.00077675 | [6 empty] | *: handeling kan ook zijn scan (CT). fractie (HDR), puls (PDR), implantatie (I-125) of handeling (PET-CT)
| Linac 4 | Linac 3 | 0.00077675
|  | Linac 4 | 0.00077675
Voorzien onbedoeld
lineaire versnellers | [6 empty] | overige modaliteiten
wachten bij ingang labyrint |  |  | Dosis (mSv/keer) |  | Dosis (mSv/jaar) | [6 empty] | Dosis | Dosis
punt | omschrijving | bron | per bron | totaal | per bron | totaal | bron | omschrijving |  |  |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
L1 |  | Linac 1 | 0.00034549 | 0.00034783 | 0.0017275 | 0.0017391 | CT 1 | achterblijven in CT ruimte gedurende een (fractie van) patient scan |  |  |  | 0.189 | 0.189
| ingang labyrint | Linac 2 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06
| Linac 1 | Linac 3 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06 |  | Orthovolt | achterblijven in Orthovolt ruimte gedurende (deel van) fractie |  |  |  | 0.5275 | 0.5275
|  | Linac 4 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06
L2 |  | Linac 1 | 7.7799e-07 | 0.00034783 | 3.89e-06 | 0.0017391 | HDR | bron blijft vastzitten (noodprocedure) |  |  |  | 1.0425 | 1.0425
| ingang labyrint | Linac 2 | 0.00034549 |  | 0.0017275 | [6 empty] | 21.2755 | 21.2755 | extremiteiten (handen) doses
| Linac 2 | Linac 3 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06
|  | Linac 4 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06 |  | PDR | bron blijft vastzitten (noodprocedure) |  |  |  | 0.17143 | 0.17143
L3 |  | Linac 1 | 7.7799e-07 | 0.00034783 | 3.89e-06 | 0.0017391 | [5 empty] | 1.7143 | 1.7143 | extremiteiten (handen) doses
| ingang labyrint | Linac 2 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06
| Linac 3 | Linac 3 | 0.00034549 |  | 0.0017275 |  | I-125 | 1 of meerdere bronnen blijven achter in de behandelruimte (volledig verval) |  |  |  | 0.0080573 | 0.0080573
|  | Linac 4 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06 |  |  | 1 of meerdere bronnen liggen een beperkte tijd onafgeschermd in de behandelruimte. |  |  |  | 0.00014103 | 0.00014103
L4 |  | Linac 1 | 7.7799e-07 | 0.00034783 | 3.89e-06 | 0.0017391
| ingang labyrint | Linac 2 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06 |  | PET-CT | landurig ingespoten patient begeleiden (bijv.: evacuatie, hulpbehoevende patient) |  |  |  | 0.0368 | 0.0368
| Linac 4 | Linac 3 | 7.7799e-07 |  | 3.89e-06
|  | Linac 4 | 0.00034549 |  | 0.0017275
achterblijven in bestralingsruimte tijdens bestraling |  |  | 1.65 |  | 1.65
werken in nabijheid geactiveerde target |  |  | 0.05 |  | 0.2
werken in nabijheid geactiveerde onderdelen |  |  | 0.003 |  | 0.072
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties |  |  | 4.6187e-05 |  | 4.6187e-05
Terreingrens
lineaire versnellers
Dosis (mSv/jaar)
punt | omschrijving | bron | per bron | totaal
T1 | terreingrens 1 | Linac 1 | 0.0010616 | 0.0042464
|  | Linac 2 | 0.0010616
|  | Linac 3 | 0.0010616
|  | Linac 4 | 0.0010616
T2 | terreingrens 2 | Linac 1 | 0.0010616 | 0.0042464
|  | Linac 2 | 0.0010616
|  | Linac 3 | 0.0010616
|  | Linac 4 | 0.0010616
T3 | terreingrens 3 | Linac 1 | 0.0010616 | 0.0042464
|  | Linac 2 | 0.0010616
|  | Linac 3 | 0.0010616
|  | Linac 4 | 0.0010616
T4 | terreingrens 4 | Linac 1 | 0.0010616 | 0.0042464
|  | Linac 2 | 0.0010616
|  | Linac 3 | 0.0010616
|  | Linac 4 | 0.0010616

## Linac 1
Versneller | [24 empty] | 8
Naam: |  | Linac 1
Gegevens algemeen | [8 empty] | Gegevens dosis ingang labyrint (zie plattegronden) | [8 empty] | Gegevens berekening terreingrens
energie (MV) |  | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | loodrecht |  |  | aard straling |  |  | halve | ruimte- | afscherming (dakdikte)
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [6 empty] | Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | di (m) | tophoek | hoek | beton | bariet | staal
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [6 empty] | Afstanden (m) | [11 empty] | ϴ | Ω
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | dp (afstand focus - z'') | [5 empty] | 1 | [5 empty] | (graden) | (sterad) | (cm) | (cm) | (cm)
φA, neutronenfluentie punt A |  | 0 | 0 | 5999504734.7921 | 0 | 0 |  |  | dp1 (afstand focus - opp A1) | [5 empty] | 5 |  |  | skyshine tgv primaire bundel |  | 1 | 15 | 0.21409 | 250 | 0 | 0
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | dp2 (afstand focus - opp A2) | [5 empty] | 1 |  |  | skyshine tgv lekstraling |  | 1 | 60 | 3.1416 | 200 | 0 | 0
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl (afstand isocentrum - ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 5
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl1 = dpat (afstand isocentrum - opp A4) | [5 empty] | 5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 1.3 |  |  | dz1 (afstand opp A1 - opp A3/punt r) | [5 empty] | 10
TVT (cm) |  | primair | [6 empty] | dz2 (afstand opp A2 - punt z') | [5 empty] | 5
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | dz3 (afstand opp A3/punt r - punt z') | [5 empty] | 10
| beton TVT1 | 37 | 41 | 44 | 30 | 36 |  |  | dz4 (afstand opp A4 - punt z') | [5 empty] | 10
| TVTe | 33 | 37 | 41 | 27 | 36 |  |  | dz5 (afstand punt z' - punt z'') | [5 empty] | 1
| bariet | 24.2 | 27 | 29.5 | 19.7 | 23.6 |  |  | dn1 (afstand isocentrum - begin labyrint, punt A) | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2 |  |  | dn2 (labyrintlengte vanaf punt A tot ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 10
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | Oppervlakten (m2)
|  | lek | [6 empty] | A1 verstrooiiend oppervlak primaire bundel tegen bunkerwand | [5 empty] | 4
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | A2, verstrooiiend oppervlak primaire bundel in labyrint | [5 empty] | 5
| beton | 34 | 38 | 38.1 | 30.5 | 35.6 |  |  | A3, verstrooiiend oppervlak verstrooide primaire bundel in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| bariet | 20 | 24 | 25.3 | 20.3 | 23.7 |  |  | A4, verstrooiiend oppervlak lek- en patientstrooistraling in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 10.7 | 10.2 | 10.7 |  |  | A5, verstrooiiend oppervlak verstrooide straling in 2e hoek labyrint | [5 empty] | 1
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.7 |  |  | F, veldgrootte op patient (cm2) | [5 empty] | 400
|  | strooi (patient en primair/lek na reflectie wand) | [6 empty] | Sr, totale oppervlakte versnellerruimte (vloer, plafond + muren) | [5 empty] | 225
| energie (MV) | 0.5 | [6 empty] | S0, dwarsdoorsnede van het labyrint bij begin van het labyrint in de bunker | [5 empty] | 1
| beton | 11.9 | [6 empty] | S1, dwarsdoorsnede van het labyrinth in de gang | [5 empty] | 1
| bariet | 9.4 | [6 empty] | Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) |  |  |  | verstrooide fotonen
| staal | 3.2
| lood | 1.03 | [7 empty] | hoek van inval | reflectiehoek | energie (MV) | 0.5 | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF
Correctie schuine inval: minus 1 HVL (1 HVL = 0,301 TVTe), toegepast voor beton en bariet | [8 empty] | α1 | loodrecht | 30 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α3 | 45 | 0 |  | 0.02375
[9 empty] | α4 | 45 | 0 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α5 | loodrecht | 75 |  | 1
Patient scatterfactoren
[9 empty] | scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel
[9 empty] | 450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.00105 | 0.0013 | 0.0012
[9 empty] | 900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000261 | 0.000446 | 0.000403
[9 empty] | 1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000191 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
[9 empty] | Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[9 empty] | TVT (cm) |  | verstrooide fotonen | verstrooide | capture
[9 empty] | (deur ingang labyrint) |  |  | neutronen | γ fotonen
[10 empty] | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6
[10 empty] | beton | 11.9
[10 empty] | bariet | 9.4
[10 empty] | staal | 3.2 | 37 | 13.5
[10 empty] | lood | 1.03 | 37 | 0.6
[10 empty] | BPE |  | 4.5
Dosisberekening
Regulier:
bedieningsruimte
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
B1 |  | primair direct | 6 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 1 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B2 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 2 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B3 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 3 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B4 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 4 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
Voorzien onbdoeld:
wachten bij ingang labyrinth
| tijdsduur per keer (min) |  | 5
| aantal keer per jaar |  | 5
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[12 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | voorzien onbedoeld
[6 empty] | beton | bariet | staal | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
L1 | ingang labyrint | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.00034549 | 0.0017275
Linac 1
|  | lek direct | 5 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
|  | prim strooi labyrint |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | prim strooi wand bunker |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | lek strooi hoek labyrint |  | 1 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 10.2 | 0 | 1 | 6.854 | 104.054
|  | patient strooi θ= 450 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 3.3012 | 0 | 1 | 3.2062 | 0 | 1 | 2.4937 | 0 | 1 | 3.0875 | 0 | 1 | 2.85 | 14.9387
|  | patient strooi θ=900 |  | 0.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 2.0235 | 0 | 1 | 1.8098 | 0 | 1 | 1.2398 | 0 | 1 | 2.1185 | 0 | 1 | 1.9143 | 9.1058
|  | patient strooi θ=1350 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 0.7125 | 0 | 1 | 0.71725 | 0 | 1 | 0.45363 | 0 | 1 | 0.81225 | 0 | 1 | 0.90725 | 3.6029
|  | neutronen | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.099054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.099054
|  | capture γ | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.021
L2 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 2 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L3 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 3 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L4 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 4 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
Voorzien onbedoeld:
achterblijven in bestralingsruimte met ingeschakeld bestralingstoestel.
uitgaan van maximale fotonenenergie en 0,1% lekstraling
neutronenproduktie is inclusief kwaliteitsfactor Q van 20
punt | omschrijving | aard straling | dosistempo | neutronen- |  | tijdsduur | aantal keer | dosis | dosis | dosis
|  |  | isocentrum (cGy/min) | produktie | afstand | beam on | per jaar |  | totaal | totaal
|  |  |  | (%Sv/Gy) | (m) | (s) |  | (mSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| in bestralingsruimte | lek | 550 |  | 2 | 30 | 1 | 0.6875 | 1.65 | 1.65
|  | neutronen |  | 0.14 | 2 | 30 |  | 0.9625
Voorzien onbedoeld
uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van het geactiveerde target
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| in bestralingsruimte | 25 | 2 | 4 | 0.05 | 0.2
Voorzien onbedoeld
uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van geactiveerde onderdelen
punt | omschrijving | dosistempo | tijdsduur | aantal keer | dosis | dosis
|  | (µSv/uur) | per keer | per jaar |  | totaal
|  |  | (uur) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| in bestralingsruimte | 1.5 | 2 | 24 | 0.003 | 0.072
Voorzien onbedoeld:
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | tijdsduur | aantal keer | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosis | dosis
[9 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| gecontroleerde ruimte | primair direct | 6 | 0.25 | recht | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0012192 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.0077976 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0.032826 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 2.4686e-05 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.0039461 | 4.6187e-05 | 4.6187e-05
|  | lek direct | 5 | 1 | [6 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 2.662e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.0001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.00016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 2.184e-05
Dosis terreingrens
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
T1 | terreingrens 1 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T2 | terreingrens 2 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T3 | terreingrens 3 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T4 | terreingrens 4 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
Note on H132: NCS: Voor alle linacs tezamen
Note on E141: NCS: Voor alle linacs tezamen
Note on E149: NCS: voor alle linacs tezamen

## Linac 2
Versneller | [24 empty] | 8
Naam: |  | Linac 2
Gegevens algemeen | [8 empty] | Gegevens dosis ingang labyrint (zie plattegronden) | [8 empty] | Gegevens berekening terreingrens
energie (MV) |  | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | loodrecht |  |  | aard straling |  |  | halve | ruimte- | afscherming (dakdikte)
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [6 empty] | Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | di (m) | tophoek | hoek | beton | bariet | staal
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [6 empty] | Afstanden (m) | [11 empty] | ϴ | Ω
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | dp (afstand focus - z'') | [5 empty] | 1 | [5 empty] | (graden) | (sterad) | (cm) | (cm) | (cm)
φA, neutronenfluentie punt A |  | 0 | 0 | 5999504734.7921 | 0 | 0 |  |  | dp1 (afstand focus - opp A1) | [5 empty] | 5 |  |  | skyshine tgv primaire bundel |  | 1 | 15 | 0.21409 | 250 | 0 | 0
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | dp2 (afstand focus - opp A2) | [5 empty] | 1 |  |  | skyshine tgv lekstraling |  | 1 | 60 | 3.1416 | 200 | 0 | 0
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl (afstand isocentrum - ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 5
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl1 = dpat (afstand isocentrum - opp A4) | [5 empty] | 5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 1.3 |  |  | dz1 (afstand opp A1 - opp A3/punt r) | [5 empty] | 10
TVT (cm) |  | primair | [6 empty] | dz2 (afstand opp A2 - punt z') | [5 empty] | 5
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | dz3 (afstand opp A3/punt r - punt z') | [5 empty] | 10
| beton TVT1 | 37 | 41 | 44 | 30 | 36 |  |  | dz4 (afstand opp A4 - punt z') | [5 empty] | 10
| TVTe | 33 | 37 | 41 | 27 | 36 |  |  | dz5 (afstand punt z' - punt z'') | [5 empty] | 1
| bariet | 24.2 | 27 | 29.5 | 19.7 | 23.6 |  |  | dn1 (afstand isocentrum - begin labyrint, punt A) | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2 |  |  | dn2 (labyrintlengte vanaf punt A tot ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 10
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | Oppervlakten (m2)
|  | lek | [6 empty] | A1 verstrooiiend oppervlak primaire bundel tegen bunkerwand | [5 empty] | 4
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | A2, verstrooiiend oppervlak primaire bundel in labyrint | [5 empty] | 5
| beton | 34 | 38 | 38.1 | 30.5 | 35.6 |  |  | A3, verstrooiiend oppervlak verstrooide primaire bundel in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| bariet | 20 | 24 | 25.3 | 20.3 | 23.7 |  |  | A4, verstrooiiend oppervlak lek- en patientstrooistraling in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 10.7 | 10.2 | 10.7 |  |  | A5, verstrooiiend oppervlak verstrooide straling in 2e hoek labyrint | [5 empty] | 1
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.7 |  |  | F, veldgrootte op patient (cm2) | [5 empty] | 400
|  | strooi (patient en primair/lek na reflectie wand) | [6 empty] | Sr, totale oppervlakte versnellerruimte (vloer, plafond + muren) | [5 empty] | 225
| energie (MV) | 0.5 | [6 empty] | S0, dwarsdoorsnede van het labyrint bij begin van het labyrint in de bunker | [5 empty] | 1
| beton | 11.9 | [6 empty] | S1, dwarsdoorsnede van het labyrinth in de gang | [5 empty] | 1
| bariet | 9.4 | [6 empty] | Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) |  |  |  | verstrooide fotonen
| staal | 3.2
| lood | 1.03 | [7 empty] | hoek van inval | reflectiehoek | energie (MV) | 0.5 | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF
Correctie schuine inval: minus 1 HVL (1 HVL = 0,301 TVTe), toegepast voor beton en bariet | [8 empty] | α1 | loodrecht | 30 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α3 | 45 | 0 |  | 0.02375
[9 empty] | α4 | 45 | 0 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α5 | loodrecht | 75 |  | 1
Patient scatterfactoren
[9 empty] | scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel
[9 empty] | 450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.00105 | 0.0013 | 0.0012
[9 empty] | 900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000261 | 0.000446 | 0.000403
[9 empty] | 1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000191 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
[9 empty] | Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[9 empty] | TVT (cm) |  | verstrooide fotonen | verstrooide | capture
[9 empty] | (deur ingang labyrint) |  |  | neutronen | γ fotonen
[10 empty] | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6
[10 empty] | beton | 11.9
[10 empty] | bariet | 9.4
[10 empty] | staal | 3.2 | 37 | 13.5
[10 empty] | lood | 1.03 | 37 | 0.6
[10 empty] | BPE |  | 4.5
Dosisberekening
Regulier:
bedieningsruimte
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
B1 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 1 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B2 |  | primair direct | 6 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 2 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B3 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 3 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B4 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 4 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
Voorzien onbdoeld:
wachten bij ingang labyrinth
| tijdsduur per keer (min) |  | 5
| aantal keer per jaar |  | 5
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[12 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | voorzien onbedoeld
[6 empty] | beton | bariet | staal | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
L1 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 1 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L2 | ingang labyrint | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.00034549 | 0.0017275
Linac 2
|  | lek direct | 5 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
|  | prim strooi labyrint |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | prim strooi wand bunker |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | lek strooi hoek labyrint |  | 1 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 10.2 | 0 | 1 | 6.854 | 104.054
|  | patient strooi θ= 450 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 3.3012 | 0 | 1 | 3.2062 | 0 | 1 | 2.4937 | 0 | 1 | 3.0875 | 0 | 1 | 2.85 | 14.9387
|  | patient strooi θ=900 |  | 0.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 2.0235 | 0 | 1 | 1.8098 | 0 | 1 | 1.2398 | 0 | 1 | 2.1185 | 0 | 1 | 1.9143 | 9.1058
|  | patient strooi θ=1350 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 0.7125 | 0 | 1 | 0.71725 | 0 | 1 | 0.45363 | 0 | 1 | 0.81225 | 0 | 1 | 0.90725 | 3.6029
|  | neutronen | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.099054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.099054
|  | capture γ | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.021
L3 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 3 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L4 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 4 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
Voorzien onbedoeld:
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | tijdsduur | aantal keer | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| gecontroleerde ruimte | primair direct | 6 | 0.25 | recht | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0012192 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.0077976 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0.032826 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 2.4686e-05 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.0039461 | 4.6187e-05 | 4.6187e-05
|  | lek direct | 5 | 1 | [6 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 2.662e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.0001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.00016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 2.184e-05
Dosis terreingrens
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
T1 | terreingrens 1 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T2 | terreingrens 2 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T3 | terreingrens 3 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T4 | terreingrens 4 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681

## Linac 3
Versneller | [24 empty] | 8
Naam: |  | Linac 3
Gegevens algemeen | [8 empty] | Gegevens dosis ingang labyrint (zie plattegronden) | [8 empty] | Gegevens berekening terreingrens
energie (MV) |  | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | loodrecht |  |  | aard straling |  |  | halve | ruimte- | afscherming (dakdikte)
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [6 empty] | Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | di (m) | tophoek | hoek | beton | bariet | staal
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [6 empty] | Afstanden (m) | [11 empty] | ϴ | Ω
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | dp (afstand focus - z'') | [5 empty] | 1 | [5 empty] | (graden) | (sterad) | (cm) | (cm) | (cm)
φA, neutronenfluentie punt A |  | 0 | 0 | 5999504734.7921 | 0 | 0 |  |  | dp1 (afstand focus - opp A1) | [5 empty] | 5 |  |  | skyshine tgv primaire bundel |  | 1 | 15 | 0.21409 | 250 | 0 | 0
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | dp2 (afstand focus - opp A2) | [5 empty] | 1 |  |  | skyshine tgv lekstraling |  | 1 | 60 | 3.1416 | 200 | 0 | 0
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl (afstand isocentrum - ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 5
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl1 = dpat (afstand isocentrum - opp A4) | [5 empty] | 5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 1.3 |  |  | dz1 (afstand opp A1 - opp A3/punt r) | [5 empty] | 10
TVT (cm) |  | primair | [6 empty] | dz2 (afstand opp A2 - punt z') | [5 empty] | 5
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | dz3 (afstand opp A3/punt r - punt z') | [5 empty] | 10
| beton TVT1 | 37 | 41 | 44 | 30 | 36 |  |  | dz4 (afstand opp A4 - punt z') | [5 empty] | 10
| TVTe | 33 | 37 | 41 | 27 | 36 |  |  | dz5 (afstand punt z' - punt z'') | [5 empty] | 1
| bariet | 24.2 | 27 | 29.5 | 19.7 | 23.6 |  |  | dn1 (afstand isocentrum - begin labyrint, punt A) | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2 |  |  | dn2 (labyrintlengte vanaf punt A tot ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 10
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | Oppervlakten (m2)
|  | lek | [6 empty] | A1 verstrooiiend oppervlak primaire bundel tegen bunkerwand | [5 empty] | 4
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | A2, verstrooiiend oppervlak primaire bundel in labyrint | [5 empty] | 5
| beton | 34 | 38 | 38.1 | 30.5 | 35.6 |  |  | A3, verstrooiiend oppervlak verstrooide primaire bundel in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| bariet | 20 | 24 | 25.3 | 20.3 | 23.7 |  |  | A4, verstrooiiend oppervlak lek- en patientstrooistraling in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 10.7 | 10.2 | 10.7 |  |  | A5, verstrooiiend oppervlak verstrooide straling in 2e hoek labyrint | [5 empty] | 1
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.7 |  |  | F, veldgrootte op patient (cm2) | [5 empty] | 400
|  | strooi (patient en primair/lek na reflectie wand) | [6 empty] | Sr, totale oppervlakte versnellerruimte (vloer, plafond + muren) | [5 empty] | 225
| energie (MV) | 0.5 | [6 empty] | S0, dwarsdoorsnede van het labyrint bij begin van het labyrint in de bunker | [5 empty] | 1
| beton | 11.9 | [6 empty] | S1, dwarsdoorsnede van het labyrinth in de gang | [5 empty] | 1
| bariet | 9.4 | [6 empty] | Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) |  |  |  | verstrooide fotonen
| staal | 3.2
| lood | 1.03 | [7 empty] | hoek van inval | reflectiehoek | energie (MV) | 0.5 | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF
Correctie schuine inval: minus 1 HVL (1 HVL = 0,301 TVTe), toegepast voor beton en bariet | [8 empty] | α1 | loodrecht | 30 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α3 | 45 | 0 |  | 0.02375
[9 empty] | α4 | 45 | 0 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α5 | loodrecht | 75 |  | 1
Patient scatterfactoren
[9 empty] | scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel
[9 empty] | 450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.00105 | 0.0013 | 0.0012
[9 empty] | 900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000261 | 0.000446 | 0.000403
[9 empty] | 1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000191 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
[9 empty] | Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[9 empty] | TVT (cm) |  | verstrooide fotonen | verstrooide | capture
[9 empty] | (deur ingang labyrint) |  |  | neutronen | γ fotonen
[10 empty] | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6
[10 empty] | beton | 11.9
[10 empty] | bariet | 9.4
[10 empty] | staal | 3.2 | 37 | 13.5
[10 empty] | lood | 1.03 | 37 | 0.6
[10 empty] | BPE |  | 4.5
Dosisberekening
Regulier:
bedieningsruimte
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
B1 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 1 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B2 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 2 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B3 |  | primair direct | 6 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 3 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B4 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 4 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
Voorzien onbdoeld:
wachten bij ingang labyrinth
| tijdsduur per keer (min) |  | 5
| aantal keer per jaar |  | 5
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosis
[12 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo
[6 empty] | beton | bariet | staal | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
L1 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 1 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L2 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 2 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L3 | ingang labyrint | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.00034549 | 0.0017275
Linac 3
|  | lek direct | 5 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
|  | prim strooi labyrint |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | prim strooi wand bunker |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | lek strooi hoek labyrint |  | 1 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 10.2 | 0 | 1 | 6.854 | 104.054
|  | patient strooi θ= 450 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 3.3012 | 0 | 1 | 3.2062 | 0 | 1 | 2.4937 | 0 | 1 | 3.0875 | 0 | 1 | 2.85 | 14.9387
|  | patient strooi θ=900 |  | 0.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 2.0235 | 0 | 1 | 1.8098 | 0 | 1 | 1.2398 | 0 | 1 | 2.1185 | 0 | 1 | 1.9143 | 9.1058
|  | patient strooi θ=1350 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 0.7125 | 0 | 1 | 0.71725 | 0 | 1 | 0.45363 | 0 | 1 | 0.81225 | 0 | 1 | 0.90725 | 3.6029
|  | neutronen | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.099054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.099054
|  | capture γ | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.021
L4 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 4 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
Voorzien onbedoeld:
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | tijdsduur | aantal keer | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosis | dosis
[9 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis
[6 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| gecontroleerde ruimte | primair direct | 6 | 0.25 | recht | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0012192 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.0077976 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0.032826 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 2.4686e-05 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.0039461 | 4.6187e-05 | 4.6187e-05
|  | lek direct | 5 | 1 | [6 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 2.662e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.0001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.00016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 2.184e-05
Dosis terreingrens
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
T1 | terreingrens 1 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T2 | terreingrens 2 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T3 | terreingrens 3 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T4 | terreingrens 4 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681

## Linac 4
Versneller
Naam: |  | Linac 4
Gegevens algemeen | [8 empty] | Gegevens dosis ingang labyrint (zie plattegronden) | [8 empty] | Gegevens berekening terreingrens
energie (MV) |  | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | Orientatie versneller in bunker (parallel aan of loodrecht draaien op labyrint) | [5 empty] | loodrecht |  |  | aard straling |  |  | halve | ruimte- | afscherming (dakdikte)
workload fotonen (Gy/week) |  | 1000 | [6 empty] | Aantal bochten in labyrint | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | di (m) | tophoek | hoek | beton | bariet | staal
lekstraling (Dlek/Dprimair), FL |  | 0.001 | [6 empty] | Afstanden (m) | [11 empty] | ϴ | Ω
Qn, neutronen/Gy (*1012) |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | dp (afstand focus - z'') | [5 empty] | 1 | [5 empty] | (graden) | (sterad) | (cm) | (cm) | (cm)
φA, neutronenfluentie punt A |  | 0 | 0 | 5999504734.7921 | 0 | 0 |  |  | dp1 (afstand focus - opp A1) | [5 empty] | 5 |  |  | skyshine tgv primaire bundel |  | 1 | 15 | 0.21409 | 250 | 0 | 0
fractie toegepast, Fe |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | dp2 (afstand focus - opp A2) | [5 empty] | 1 |  |  | skyshine tgv lekstraling |  | 1 | 60 | 3.1416 | 200 | 0 | 0
fractie conventioneel, Fc |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl (afstand isocentrum - ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 5
fractie IMRT, FI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | dl1 = dpat (afstand isocentrum - opp A4) | [5 empty] | 5
IMRT factor, CI |  | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 1.3 |  |  | dz1 (afstand opp A1 - opp A3/punt r) | [5 empty] | 10
TVT (cm) |  | primair | [6 empty] | dz2 (afstand opp A2 - punt z') | [5 empty] | 5
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | dz3 (afstand opp A3/punt r - punt z') | [5 empty] | 10
| beton TVT1 | 37 | 41 | 44 | 30 | 36 |  |  | dz4 (afstand opp A4 - punt z') | [5 empty] | 10
| TVTe | 33 | 37 | 41 | 27 | 36 |  |  | dz5 (afstand punt z' - punt z'') | [5 empty] | 1
| bariet | 24.2 | 27 | 29.5 | 19.7 | 23.6 |  |  | dn1 (afstand isocentrum - begin labyrint, punt A) | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 11 | 10.2 | 10.2 |  |  | dn2 (labyrintlengte vanaf punt A tot ingang labyrint (z' of z'')) | [5 empty] | 10
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | Oppervlakten (m2)
|  | lek | [6 empty] | A1 verstrooiiend oppervlak primaire bundel tegen bunkerwand | [5 empty] | 4
| energie (MV) | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF |  |  | A2, verstrooiiend oppervlak primaire bundel in labyrint | [5 empty] | 5
| beton | 34 | 38 | 38.1 | 30.5 | 35.6 |  |  | A3, verstrooiiend oppervlak verstrooide primaire bundel in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| bariet | 20 | 24 | 25.3 | 20.3 | 23.7 |  |  | A4, verstrooiiend oppervlak lek- en patientstrooistraling in 1e hoek labyrint | [5 empty] | 5
| staal | 9.9 | 10 | 10.7 | 10.2 | 10.7 |  |  | A5, verstrooiiend oppervlak verstrooide straling in 2e hoek labyrint | [5 empty] | 1
| lood | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.7 |  |  | F, veldgrootte op patient (cm2) | [5 empty] | 400
|  | strooi (patient en primair/lek na reflectie wand) | [6 empty] | Sr, totale oppervlakte versnellerruimte (vloer, plafond + muren) | [5 empty] | 225
| energie (MV) | 0.5 | [6 empty] | S0, dwarsdoorsnede van het labyrint bij begin van het labyrint in de bunker | [5 empty] | 1
| beton | 11.9 | [6 empty] | S1, dwarsdoorsnede van het labyrinth in de gang | [5 empty] | 1
| bariet | 9.4 | [6 empty] | Reflectiecoefficienten (inval op betonwand) |  |  |  | verstrooide fotonen
| staal | 3.2
| lood | 1.03 | [7 empty] | hoek van inval | reflectiehoek | energie (MV) | 0.5 | 6 | 10 | 15 | 6 FFF | 10 FFF
Correctie schuine inval: minus 1 HVL (1 HVL = 0,301 TVTe), toegepast voor beton en bariet | [8 empty] | α1 | loodrecht | 30 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α2 | loodrecht | 75 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α3 | 45 | 0 |  | 0.02375
[9 empty] | α4 | 45 | 0 |  |  | 0.0175 | 0.0225 | 0.0325 | 0.015 | 0.0149
[9 empty] | α5 | loodrecht | 75 |  | 1
Patient scatterfactoren
[9 empty] | scatterhoek (θ) |  | richting primaire bundel
[9 empty] | 450 |  | richting (begin) labyrint |  |  | 0.00139 | 0.00135 | 0.00105 | 0.0013 | 0.0012
[9 empty] | 900 |  | 00 en 1800 |  |  | 0.000426 | 0.000381 | 0.000261 | 0.000446 | 0.000403
[9 empty] | 1350 |  | van (begin) labyrint afgekeerd |  |  | 0.0003 | 0.000302 | 0.000191 | 0.000342 | 0.000382
Reductiefactor voor neutronen en capture γ (als BPE platen in hoek labyrint)
[9 empty] | Vn,BPE, reductiefactor voor neutronen | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | Vcg,BPE, reductiefactor voor capture gamma | [5 empty] | 0.32
[9 empty] | TVT (cm) |  | verstrooide fotonen | verstrooide | capture
[9 empty] | (deur ingang labyrint) |  |  | neutronen | γ fotonen
[10 empty] | energie (MV) | 0.5 | 0.1 | 3.6
[10 empty] | beton | 11.9
[10 empty] | bariet | 9.4
[10 empty] | staal | 3.2 | 37 | 13.5
[10 empty] | lood | 1.03 | 37 | 0.6
[10 empty] | BPE |  | 4.5
Dosisberekening
Regulier:
bedieningsruimte
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
B1 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 1 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B2 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 2 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B3 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 3 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
B4 |  | primair direct | 6 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.014937 | 0.00077675
bedieningsruimte
| Linac 4 | lek direct | 5 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
Voorzien onbdoeld:
wachten bij ingang labyrinth
| tijdsduur per keer (min) |  | 5
| aantal keer per jaar |  | 5
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | deur aan eind (kort) labyrint (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[12 empty] | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo |  | voorzien onbedoeld
[6 empty] | beton | bariet | staal | staal | lood | BPE | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | TVT's | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
L1 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 1 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L2 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 2 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L3 |  | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 7.7799e-07 | 3.89e-06
ingang labyrint
| Linac 3 | lek direct | 1 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.02662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.1582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.16462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 0.0021615 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.02184 | 0.37344
L4 | ingang labyrint | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.00034549 | 0.0017275
Linac 4
|  | lek direct | 5 | 1 | [7 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0010648 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.006328 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0065846 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 8.646e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.00087361 | 0.014937
|  | prim strooi labyrint |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | prim strooi wand bunker |  | 0 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | lek strooi hoek labyrint |  | 1 | recht | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 10.2 | 0 | 1 | 6.854 | 104.054
|  | patient strooi θ= 450 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 3.3012 | 0 | 1 | 3.2062 | 0 | 1 | 2.4937 | 0 | 1 | 3.0875 | 0 | 1 | 2.85 | 14.9387
|  | patient strooi θ=900 |  | 0.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 2.0235 | 0 | 1 | 1.8098 | 0 | 1 | 1.2398 | 0 | 1 | 2.1185 | 0 | 1 | 1.9143 | 9.1058
|  | patient strooi θ=1350 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | 1 | 0.7125 | 0 | 1 | 0.71725 | 0 | 1 | 0.45363 | 0 | 1 | 0.81225 | 0 | 1 | 0.90725 | 3.6029
|  | neutronen | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.099054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.099054
|  | capture γ | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.021
Voorzien onbedoeld:
werkzaamheden uitvoeren in gecontroleerde ruimte (buiten de bestralingsruimte) terwijl er gestraald word: bv dak wegens reparaties
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | tijdsduur | aantal keer | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosis | dosis
[9 empty] | per keer | per jaar | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis | aantal | trans- | dosis |  | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal | (uur) |  | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | TVT's | missie | (µSv/keer) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| gecontroleerde ruimte | primair direct | 6 | 0.25 | recht | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0.0012192 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0.0077976 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0.032826 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 2.4686e-05 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0.0039461 | 4.6187e-05 | 4.6187e-05
|  | lek direct | 5 | 1 | [6 empty] | 7.3529 | 4.4367e-08 | 2.662e-05 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.0001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.00016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-06 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 2.184e-05
Dosis terreingrens
punt | omschrijving | aard straling | afstand (m) | Fr | hoek van inval | afscherming (cm) |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 6 FFF |  |  | 10 FFF |  |  | dosistempo
[9 empty] | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | aantal TVT's | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal
[6 empty] | beton | bariet | staal |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) |  | missie | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/jaar)
T1 | terreingrens 1 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T2 | terreingrens 2 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T3 | terreingrens 3 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681
T4 | terreingrens 4 | primair direct | 1 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0 | 0.020416 | 0.0010616
|  | lek direct | 10 | 1 |  |  |  |  | 7.3529 | 4.4367e-08 | 0.0002662 | 6.5789 | 2.6367e-07 | 0.001582 | 6.5617 | 2.7436e-07 | 0.0016462 | 8.1967 | 6.3574e-09 | 2.1615e-05 | 7.0225 | 9.4957e-08 | 0.0002184 | 0.0037344
|  | primair skyshine | 10 | 0 | recht | 250 | 0 | 0 | 7.4545 | 3.5112e-08 | 0 | 6.6486 | 2.2457e-07 | 0 | 6.0244 | 9.4539e-07 | 0 | 9.1481 | 7.1097e-10 | 0 | 6.9444 | 1.1365e-07 | 0 | 0
|  | lek skyshine |  | 1 | schuin | 200 | 0 | 0 | 5.5814 | 2.6221e-06 | 0.0017419 | 4.9622 | 1.091e-05 | 0.0072482 | 4.9483 | 1.1263e-05 | 0.0074824 | 6.2564 | 5.5414e-07 | 0.00020861 | 5.317 | 4.8197e-06 | 1.2274e-09 | 0.016681

## CT
CT
Naam: |  | CT 1
Gegevens algemeen |  |  |  | Ontleend aan RIAS-RAD (conform NCRP Report No. 147)
verrichting |  | kV | week- produktie | DLP per scan (mGycm) | Secundaire straling op 1 m, per scan (mGy)
Thorax |  | 120 | 30 | 600 | 0.216
Hoofd |  |  | 10 | 1200 | 0.108
Thorax |  | 140 | 30 | 600 | 0.216
Hoofd |  |  | 10 | 1200 | 0.108
Dosisberekening
Regulier
|  |  |  | afscherming |  | fitparameters |  |  |  | Dosistempo
|  | kV | afstand |  |  | α | β | γ | transm | per bijdrage | totaal | totaal | gemiddelde
punt | omschrijving |  | m | materiaal | mm |  |  |  |  | (mGy/wk) | (mGy/wk) | (mGy/jaar) | (mGy/scan)
C1 | bedieningsruimte | 120 | 1 | lood | 2 | 2.246 | 5.73 | 0.547 | 0.00124 | 0.0093743 | 0.018889 | 0.98221 | 0.00023611
|  | 140 |  |  |  | 2.009 | 3.99 | 0.342 | 0.0012585 | 0.0095143
Voorzien onbedoeld:
achterblijven in CT ruimte gedurende een (fractie van) patient scan
|  |  | fractie van de scanduur in scanruimte | aantal keer per jaar |  | afscherming |  | fitparameters |  |  |  | dosistempo
|  | kV |  |  | afstand |  |  | α | β | γ | transm
punt | omschrijving |  |  |  | m | materiaal | mm |  |  |  |  | (mGy/keer) | (mGv/jaar)
| 1 m van patient | 120 | 1 | 1 | 1 | lood | 0 | 2.246 | 5.73 | 0.547 | 1 | 0.189 | 0.189
|  | 140 | [5 empty] | 2.009 | 3.99 | 0.342 | 1
Fitparameters voor secundaire straling CT
|  |  |  | kVp | lood | α | β | γ
|  |  |  | 120 |  | 2.246 | 5.73 | 0.547
|  |  |  | 140 |  | 2.009 | 3.99 | 0.342
|  |  |  | kVp | beton
|  |  |  | 120 |  | 0.0383 | 0.0142 | 0.658
|  |  |  | 140 |  | 0.0336 | 0.0122 | 0.519

## Orthovolt
Orthovolt
Naam: |  | Orthovolt
Gegevens algemeen
buisspanning (kV) |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
aantal fracties per week |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Dosis (Gy/fractie) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Dosistempo (Gy/min op SSD) |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
lekstraling (Dlek/Dprimair) |  |  | 0.001
SSD (m) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
veldgrootte op SSD (cm2) |  |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
transmissie patient |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8
scatterfactor, a (900) |  |  | 0.00035 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019
TVT (cm) |  | beton | 1.7 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 9.8 | 10.6
|  | staal | 0.16 | 0.81 | 1.15 | 1.78 | 2.01 | 2.22
|  | lood | 0.02 | 0.09 | 0.099 | 0.17 | 0.28 | 0.46
Correctie schuine inval: minus 2 HVL (1 HVL = 0,301 TVT), toegepast voor beton
Dosisberekening
Regulier
[6 empty] | afscherming (cm) |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | dosistempo
|  | aard | afstand |  | hoek van | beton | staal | lood | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | aantal | trans- | dosistempo | per bijdrage | totaal | gemiddeld | totaal
| omschrijving | straling | (m) | Fr | inval |  |  |  | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | TVT's | missie | (µSv/week) | (µSv/wk) | (µSv/wk) | (mSv/fractie) | (mSv/jaar)
O1 | bedieningsruimte | primair | 1 | 0 | recht | 70 | 0 | 0 | 41.1765 | 6.6608e-42 | 0 | 11.4754 | 3.3465e-12 | 0 | 9.4595 | 3.4717e-10 | 0 | 7.5269 | 2.9725e-08 | 0 | 7.1429 | 7.1969e-08 | 0 | 6.6038 | 2.4902e-07 | 0 | 0 | 0.013887 | 1.543e-07 | 0.00072212
|  | lek |  | 1 | [6 empty] | 4.9956e-38 |  |  | 2.5099e-08 |  |  | 2.6038e-06 |  |  | 0.00022294 |  |  | 0.00053976 |  |  | 0.0018676 | 0.0026329
|  | strooi, 900 |  | 1 | [6 empty] | 3.9341e-38 |  |  | 7.3414e-08 |  |  | 9.3736e-06 |  |  | 0.00095305 |  |  | 0.0023075 |  |  | 0.0079841 | 0.011254
Voorzien onbedoeld:
achterblijven in Orthovolt ruimte gedurende (deel van) fractie
|  |  | tijdsduur | aantal keer per jaar |  |  |  | afscherming (cm) |  |  | 200 |  |  | dosistempo
|  | aard | achterblijven |  | afstand |  | hoek van | beton | staal | lood | aantal | trans- | dosistempo
| omschrijving | straling | (s) |  | (m) | Fr | inval |  |  |  | TVT's | missie | (µSv/fractie) | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| 1 m van patient | primair | 30 | 1 | 1 | 0 | recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5275 | 0.5275
|  | lek |  |  |  | 1 | [6 empty] | 100
|  | strooi, 900 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 427.5
onderstaande tabel "vult zichzelf"
buisspanning (kV) |  |  | 200
dosistempo op SSD (Gy/min op SSD) |  |  | 0.8
lekstraling (Dlek/Dprimair) |  |  | 0.001
SSD (m) |  |  | 0.5
veldgrootte op SSD (cm2) |  |  | 225
transmissie patient |  |  | 0.6
scatterfactor, a (900) |  |  | 0.0019
TVT (cm) |  | beton | 9.3
|  | staal | 1.78
|  | lood | 0.17
Correctie schuine inval: minus 2 HVL (1 HVL = 0,301 TVT), toegepast voor beton
3

## Brachy HDR
Brachytherapie HDR
Naam: |  | HDR
Gegevens algemeen
Type nuclide |  |  |  | Ir-192
h(10), bronconstante (µSv.h-1 per MBq op 1 m) |  |  |  | 0.139
halveringstijd Ir-192 (dagen) |  |  |  | 73.83
activiteit bron bij levering (GBq) |  |  |  | 450
aantal bronwisselingen per jaar |  |  |  | 4
transmissie patient |  |  |  | 0.57
TVT (cm) |  |  | beton | 13.5
|  |  | staal | 4.3
|  |  | lood | 1.9
Dosisberekening
Regulier
|  | afstand | tijdsduur | fracties | afscherming (cm) |  |  | aantal TVT's | transmissie | dosistempo
|  |  | fractie | per jaar | beton | staal | lood |  | afscherming
Punt | Omschrijving | (m) | (min) | [6 empty] | (mSv/fractie) | (mSv/jaar)
H1 | bedieningsruimte | 1 | 10 | 100 | 70 | 0 | 0 | 5.1852 | 6.5285e-06 | 2.6058e-05 | 0.0026058
Voorzien onbedoeld:
bron blijft vastzitten (noodprocedure)
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | afscherming | aantal TVT's | transmissie | dosis | dosis
Punt | Omschrijving | (m) | (min) |  | lood (cm) |  | afscherming | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
BH1 | behandelruimte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0425 | 1.0425
|  | 0.07 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1 | 21.2755 | 21.2755

## Brachy PDR
Brachytherapie PDR
Naam: |  | PDR
Gegevens algemeen
Type nuclide |  |  |  | Ir-192
h(10), bronconstante (µSv.h-1 per MBq op 1 m) |  |  |  | 0.139
halveringstijd Ir-192 (dagen) |  |  |  | 73.83
activiteit bron bij levering (GBq) |  |  |  | 74
aantal bronwisselingen per jaar |  |  |  | 2
transmissie patient |  |  |  | 0.57
TVT (cm) |  |  | beton | 13.5
|  |  | staal | 4.3
|  |  | lood | 1.9
Dosisberekening
Regulier
|  | afstand | tijdsduur | pulsen* | afscherming (cm) |  |  | aantal | transmissie | Dosistempo
|  |  | puls | per | beton | staal | lood | TVT's | afscherming
Punt | Omschrijving | m | (min) | jaar | [5 empty] | mSv/puls | mSv/jaar
P1 | bedieningsruimte | 1 | 10 | 170 | 70 | 0 | 0 | 5.1852 | 6.5285e-06 | 3.0522e-06 | 0.00051887
*: alleen die pulsen tellen waar een medewerker bij aanwezig is
Voorzien onbedoeld:
bron blijft vastzitten (noodprocedure)
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | afscherming | aantal TVT's | transmissie | Dosis | Dosis
Punt | Omschrijving | (m) | (min) |  | lood (cm) |  | afscherming | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
BP1 | behandelruimte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17143 | 0.17143
|  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1 | 1.7143 | 1.7143

## I-125 implantatie
I-125 implantatie
Naam: |  | I-125
Gegevens algemeen
Type nuclide |  |  |  | I-125
Γ10 (µGy h-1 per MBq op 1 m) |  |  |  | 0.034
halveringstijd I-125 (dagen) |  |  |  | 59.4
aantal implantaten per jaar |  |  |  | 200
activiteit per zaadje (MBq) |  |  |  | 17
gemiddelde aantal zaadjes per implantaat |  |  |  | 80
dosistempo op 30 cm van de patient (µGy h-1 per zaadje) |  |  |  | 0.068 | Uit: L.T. Dauer, brachytherapy, 2004: 1,5 GBq geeft 6 µSv/uur op 30 cm
conversiefactor E/Ka (Sv/Gy) |  |  |  | 0.122 | Uit: ICRP-74, tabel A.17
conversiefactor equivalente huiddosis (Sv/Gy) |  |  |  | 1
Dosisberekening
Regulier
|  | afstand | tijdsduur | dosistempo |  | Extremiteitendosis
|  |  |  | (mSv/ |  | (mSv/
Punt | Omschrijving | (m) | (min) | implantatie) | mSv/jaar | implantatie) | (mSv/jaar)
I-125 1 | zaadjes bereiden | 0.4 | 0.5 | 0.00029382 | 0.058763
|  | 0.07 |  |  |  | 0.078639 | 15.7279
I-125 2 | zaadjes implanteren | 0.3 | 45 | 0.00024888 | 0.049776
Voorzien onbdoeld:
1 of meerdere bronnen blijven achter in de behandelruimte (volledig verval)
|  | aantal | afstand | verblijftijd | aantal keer per jaar | dosis | dosis
Punt | Omschrijving | bronnen | (m) | (uur/dag) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 0.0080573 | 0.0080573
Voorzien onbdoeld:
1 of meerdere bronnen liggen een beperkte tijd onafgeschermd in de behandelruimte.
|  | aantal | afstand | tijd | aantal keer per jaar | dosis | dosis
Punt | Omschrijving | bronnen | (m) | (min) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| behandelruimte | 1 | 0.5 | 30 | 1 | 0.00014103 | 0.00014103

## PET-CT
PET-CT
Naam: |  | PET-CT
Gegevens algemeen |  |  |  |  | Ontleend aan RIAS-NG
Radiofamacon |  |  | F-18-FDG
h(10), bronconstante (µSv.h-1 per MBq op 1 m) |  |  | 0.092 | Uit: AAPM Task group 108:PET and PET/CT Shielding Requirements 19 dec. 2005, pg 8
gemiddelde activiteit bron |  |  | 400
aantal behandelingen per jaar |  |  | 100
HVT lood (mm) |  |  | 6 | Uit: Radiat.Prot.Dosim 76 (1998)
Dosisberekening
Regulier:
scanonderzoek voor diagnostiek, begeleiding en positionering patient
|  | afstand | tijdsduur | afscherming | aantal | transmissie | dosistempo
|  |  | handeling | lood | HVT's |  | (mSv/
Punt | Omschrijving | m | (min) | (mm) | lood |  | handeling) | mSv/jaar
| positionering patient | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0030667 | 0.30667
Voorzien onbedoeld:
landurig ingespoten patient begeleiden (bijv.: evacuatie, hulpbehoevende patient)
|  | afstand | tijdsduur | aantal keer per jaar | dosis | dosis
Punt | Omschrijving | m | (uur) |  | (mSv/keer) | (mSv/jaar)
| begeleiding | 1 | 1 | 1 | 0.0368 | 0.0368

## TVT's afscherming
Gebruikte TVT | [9 empty] | Gepubliceerde TVT
Alle TVT's in cm | [7 empty] | door gebruiker in te vullen |  |  | TVT (cm) voor megavoltfotonenstraling | [9 empty] | beton 2,35 g.cm-3 |  | staal 7,8 g.cm-3 |  |  |  |  | TVT (cm) voor neutronen
[11 empty] | Een 'overzicht/selectie' van TVT waarden zoals te vinden in diverse publicaties. | [9 empty] | bariet 3,4 g.cm-3 |  | lood 11,3 g.cm-3 | [6 empty] | DIN 6847/2
Versnellers | [10 empty] | Zeker niet compleet. | [18 empty] | water | beton | staal
primaire en secundaire afscherming (+ strooistraling van 0,5 MeV | [10 empty] | Let op: veel tabelwaarden gelden alleen voor sterk verzwakte bundels: gebruik transmissiegrafieken of een combinatie van TVT1 en TVTe | [18 empty] | parafine | bariet | lood
| primaire straling |  |  |  |  | lek straling |  |  |  |  | De waarden die zijn afgelezen uit een grafiek: door de gebruiker te controleren | [16 empty] | direkte neutronen | TVT1 | 15 | 25 | 42
energie (MV) | beton |  | bariet | staal | lood | beton | bariet | staal | lood | [19 empty] | TVTe | 10 | 16 | 42
| TVT1 | TVTe | TVT1 = TVTe | [24 empty] | verstrooide neutronen | TVT | 8 | 13 | 37
0 | 1e-100 |  | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | 1e-100 | [8 empty] | Varian (+ artikel Kry) |  |  | IAEA 47 |  |  | NCRP 151
0.5 | 11.9 |  | 9.4 | 3.2 | 1.03 | [9 empty] | ICRP 33 | DIN | NCRP 51 | primaire straling |  | lek | primaire | lek | NCRP 151 | primaire straling |  | lekstraling
1 | 15 | 15 |  | 5.1 | 2.52 | [7 empty] | Brainlab/ | Philips | (tabel 3) | 6847-2 | figuren |  |  |  | tabel 4 | tabel 4 | fig A.1 | tabel B.2 |  | tabel B.7 |  | TVT (cm) voor neutronen verstrooid in labyrint en gamma-capture fotonen
4 | 35 | 30 | [8 empty] | energie (MV) |  | Novalis |  |  | bild 1 |  | TVT1 | TVTe |  |  | (lit Nelson) |  | TVT1 | TVTe | TVT1 | TVTe | NCRP 151 (pg 46), IAEA 47 (pg 42) |  | BPE | beton | lood | staal
6 | 37 | 33 | 24.2 | 9.9 | 5.7 | 34 | 20 | 9.9 | 5.7 |  | 0.5 | beton |  |  | 11.9 | [7 empty] | 18.7234 |  |  |  |  | gamma-capture fotonen |  |  |  | 6.1 |  | labyrint < 5 m
10 | 41 | 37 | 27 | 10 | 5.7 | 38 | 24 | 10 | 5.7 |  |  | bariet | [10 empty] | 9.4118 | [8 empty] | 0.6 |  | labyrint > 5 m
15 | 44 | 41 | 29.5 | 11 | 5.7 | 38.1 | 25.3 | 10.7 | 5.7 |  |  | staal |  |  |  |  | 3.2 | [10 empty] | directe neutronen (0,34 MeV) |  |  | 21
16 | 43 | 43 |  |  |  | 43 | [5 empty] | lood |  |  | 1.03 | [12 empty] | verstrooide neutronen |  | 4.5 | 16.1
18 | 45 | 43 | 27 | 11 | 5.6 | 44 | 26.8 | 11 | 5.6 |  | 1 | beton |  |  | 15 |  | 15.5 | [10 empty] | McGinley, shielding techniques, tabel 4-5
20 | 46 | 44 | [9 empty] | staal |  |  |  | 5.1 | 5.1 | [10 empty] | gamma-capture fotonen (3,6 MeV) |  |  | 45 !!! | 6.1 | 13.5
25 | 49 | 46 | [9 empty] | lood |  |  | 2.52 |  | 1,5/2,2 | [10 empty] | direkte neutronen |  |  | 21
10 FFF | 36 | 36 | 23.6 | 10.2 | 5.7 | 35.6 | 23.7 | 10.7 | 5.7 |  | 4 | beton |  |  | 27.4 | [5 empty] | 29 | 25.4 |  | 35 | 30 | 33 | 28 | verstrooide neutronen |  | 4.5
18 FFF | 39 | 40 | [9 empty] | bariet |  |  |  | 15.1 | [6 empty] | 20.7
6 FFF | 30 | 27 | 19.7 | 10.2 | 5.7 | 30.5 | 20.3 | 10.2 | 5 |  |  | staal | [8 empty] | 9.1 |  |  | 9.9 | 9.9 |  |  | NCRP 79
[12 empty] | lood |  |  | 4.9 | [5 empty] | 5.3 |  |  | 5.7 | 5.7 |  |  | TVT neutronen (cm)
deur labyrint | [10 empty] | 6 FFF | beton | [5 empty] | 30 | 27 | 30.5 | [7 empty] | voor beton: 15,6 + 5,6 * MV van de neutronen
| verstrooide neutronen | [10 empty] | bariet | [5 empty] | 19.7 |  | 20.3 | [7 empty] | voor BPE: 6,2 + 3,4 * MV van de neutronen
energie (MV) | beton | staal | lood | BPE | [7 empty] | staal | [5 empty] | 10.2 |  | 10.2
0.1 | 16.1 | 37 | 37 | 4.5 | [7 empty] | lood
| gamma-capture fotonen | [9 empty] | 6 | beton | 32.2 |  | 34 |  |  | NCRP 151 |  | 30.5 | 34.3 | 27.9 |  | 37 | 33 | 34 | 29
3.6 | 35 | 13.5 | 6.1 |  | labyrinth < 5 m | [6 empty] | bariet | 19.7 |  |  | 18.5 |  | 24.2 |  | 20.3 |  |  | 21.2
|  |  | 0.6 |  | labyrinth > 5 m | [6 empty] | staal | 8.1 |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 | 9.8 |  |  | 10 | 10
[12 empty] | lood | 4.9 |  | 5.1 | [5 empty] | 5.5 |  |  | 5.7 | 5.7
Orthovolt | [10 empty] | 10 FFF | beton | [5 empty] | 36 | 36 | 35.6
energie (kV) | beton | staal | lood | [8 empty] | bariet | [5 empty] | 23.6 |  | 23.7
| (cm) | [10 empty] | staal | [5 empty] | 10.2 |  | 10.7
50 | 1.7 | 0.16 | 0.02 | [8 empty] | lood
100 | 6.1 | 0.81 | 0.09 | [7 empty] | 10 | beton |  | 38 | 38 | 36 | 38.6 | NCRP 151 |  | 35.6 | 38.9 | 30.5 |  | 41 | 37 | 35 | 31
150 | 7.4 | 1.15 | 0.099 | [8 empty] | bariet |  |  |  | 24 |  | 26.9 |  | 23.7 |  |  | 23.5
200 | 9.3 | 1.78 | 0.17 | [8 empty] | staal |  | 10 |  |  | 11.3 | 10.2 |  | 10.7 | 10.5 |  |  | 11 | 11
250 | 9.8 | 2.01 | 0.28 | [8 empty] | lood |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.6 |  |  | 5.7 | 5.7
300 | 10.6 | 2.22 | 0.46 | [7 empty] | 15 | beton | [5 empty] | NCRP 151 |  | 38.1 | 43.2 | 33 |  | 44 | 41 | 36 | 33
[12 empty] | bariet |  |  |  | 26.3 |  | 29.5 |  | 25.3 |  |  | 24.5
Brachytherapie met Iridium 192 | [11 empty] | staal | [5 empty] | 10.7 |  | 10.7 | 10.8 |  |  | 11 | 11
energie (MV) | beton | staal | lood | [8 empty] | lood | [8 empty] | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.7
Ir-192 | 13.5 | 4.3 | 1.9 | [7 empty] | 16 | beton |  | 43 | 44 | 42
[12 empty] | bariet |  |  |  | 26.6
staal
lood
[11 empty] | 18 FFF | beton | [5 empty] | 39 | 40
bariet
staal
lood
[11 empty] | 18 | beton |  |  | 44 | 43 |  |  |  |  | 44.5 | 33 |  | 45 | 43 | 36 | 34
[12 empty] | bariet |  |  |  | 27
[12 empty] | staal |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 11 | 11
[12 empty] | lood |  |  | 5.6 | 6.3 |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 5.7 | 5.7
[11 empty] | 20 | beton |  |  |  |  | 45.8 |  |  |  | 45.7 | 34.3 |  | 46 | 44 | 36 | 34
[12 empty] | bariet |  |  |  | 27
[12 empty] | staal |  |  |  |  | 11.3 |  |  |  | 11.1 |  |  | 11 | 11
[12 empty] | lood |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.7 | 5.7
[11 empty] | 25 | beton |  | 46 | 47 | 45 | [7 empty] | 49 | 46 | 37 | 35
bariet
[12 empty] | staal | [11 empty] | 11 | 11
[12 empty] | lood | [11 empty] | 5.7 | 5.7
[16 empty] | TVT bariet | [5 empty] | *: Varian/Kry
1: uit DIN 6847-2
2: berekenen mbv dichtheid beton: TVT bariet = TVT beton * ρbeton/ρbariet
TVT's en HVL's voor Ir-192 (cm)
[13 empty] | IAEA 47 | ICRP 33 | NCRP 49
[14 empty] | tabel 4 | tabel 28
[11 empty] | beton | TVT | 15.2 | 13.5 | 14.7
[12 empty] | HVL | 4.3 | 4.1 | 4.3
[11 empty] | staal | TVT | 4.3 | 4.3 | 4.3
[12 empty] | HVL | 1.3 | 1.3 | 1.3
[11 empty] | lood | TVT | 1.6 | 1.9 | 2
[12 empty] | HVL | 0.6 | 0.6 | 0.6
TVT's voor Orthovolt Voltages (cm)
tabel 18 uit IAEA 47
[11 empty] | kV | beton | staal | lood
[11 empty] | 50 | 1.7 | 0.16 | 0.02
[11 empty] | 100 | 6.1 | 0.81 | 0.09
[11 empty] | 200 | 9.3 | 1.78 | 0.17
[11 empty] | 250 | 9.8 | 2.01 | 0.28
[11 empty] | 300 | 10.6 | 2.22 | 0.46
tabel 3 uit ICRP 33
[11 empty] | kV | beton | staal | lood
[11 empty] | 50 | 1.3 |  | 0.018
[11 empty] | 100 | 5.5 |  | 0.084
[11 empty] | 150 | 7 |  | 0.096
[11 empty] | 200 | 8.6 |  | 0.14
[11 empty] | 250 | 9 |  | 0.29
[11 empty] | 300 | 10 |  | 0.57
tabel 27 uit NCRP 49
[11 empty] | kV | beton | staal | lood
[11 empty] | 50 | 1.5 |  | 0.017
[11 empty] | 100 | 5.3 |  | 0.088
[11 empty] | 150 | 7.4 |  | 0.099
[11 empty] | 200 | 8.4 |  | 0.17
[11 empty] | 250 | 9.4 |  | 0.29
[11 empty] | 300 | 10.4 |  | 0.48
3
Note on A11: NCS: energie verstrooide straling wordt op 0,5 MeV gesteld.
Note on W12: NCSs: geldig voor grote verzwakking (~TVTe) gebasseerd op Varian data
Note on X13: H Harbers: Varian geeft ook nog TVL lek voor lood en staal
Note on AJ17: H Harbers: uit NCRP 79
Note on Q18: H Harbers: tabel 3
Note on C38: NCS: geinterpoleerd uit IAEA TVT's

## reflectiecoeff
Toegepaste reflectiecoefficienten | [5 empty] | Gepubliceerde reflectiecoefficienten
door gebruiker in te vullen | [6 empty] | Een 'overzicht' van reflectiecoefficienten zoals te vinden in diverse publicaties.
[5 empty] | inval op betonwand |  | Alle coefficienten zijn per m2 op 1 m
Versneller draait parallel aan labyrint
| α1 | α2 | α3 | α4 | α5 |  | NCRP 151 (IAEA (tabel 6 en 7) komt met vrijwel identiek waarden)
hoek van inval | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Tabel b.8a: loodrechte inval op beton
hoek van reflectie | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 |  |  | reflectiehoek (tov de normaal)
energie (MV) | [6 empty] | energie (MV) | 0 | 30 | 45 | 60 | 75
0.5 |  |  | 0.02375 |  | 0.02375 |  | 30 | 0.003 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0015
4 | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 |  |  | 24 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0015
6 | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 |  |  | 18 | 0.0034 | 0.0034 | 0.003 | 0.0025 | 0.0016
10 | 0.0225 | 0.0225 |  | 0.0225 |  |  | 10 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0021
15 | 0.0325 | 0.0325 |  | 0.0325 |  |  | 6 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0047 | 0.004 | 0.0027
18 | 0.0375 | 0.0375 |  | 0.0375 |  |  | 4 | 0.0067 | 0.0064 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0031
10 FFF | 0.0149 | 0.0149 |  | 0.0149 |  |  | 0.5 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.008
18 FFF | 0.02 | 0.02 |  | 0.02
6 FFF | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 |  |  | Tabel b.8b: 45 graden inval op beton (per m2 op 1 m)
reflectiehoek (tov de normaal)
[7 empty] | energie (MV) | 0 | 30 | 45 | 60 | 75
Versneller draait loodrecht op labyrint | [6 empty] | 30 | 0.0048 | 0.005 | 0.0049 | 0.004 | 0.003
| α1 | α2 | α3 | α4 | α5 |  | 24 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0034
hoek van inval | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |  | 18 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0043 | 0.004
hoek van reflectie | 30 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 10 | 0.0051 | 0.0057 | 0.0058 | 0.006 | 0.006
energie (MV) | [6 empty] | 6 | 0.0064 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0077 | 0.008
0.5 |  |  | 0.02375 |  | 0.02375 |  | 4 | 0.0076 | 0.0085 | 0.009 | 0.0092 | 0.0095
4 | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 |  |  | 0.5 | 0.022 | 0.0225 | 0.022 | 0.02 | 0.018
6 | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175
10 | 0.0225 | 0.0225 |  | 0.0225 |  |  | Voor de energie van de bundels kan genomen worden de versnelspanning
15 | 0.0325 | 0.0325 |  | 0.0325 |  |  | alsook de monoenergetische energie van de bundel.
18 | 0.0375 | 0.0375 |  | 0.0375
10 FFF | 0.0149 | 0.0149 |  | 0.0149 |  |  | ICRP 33
18 FFF | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  |  | fig 21: 45 graden inval, 45 graden reflectie
6 FFF | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 |  |  | beton | % per 100 cm2 | per m2
[7 empty] | energie (MV) | op 50 cm | op 1 m
[7 empty] | 25 | 0.16 | 0.04
[7 empty] | 18 | 0.15 | 0.0375
[7 empty] | 15 | 0.13 | 0.0325
[7 empty] | 10 | 0.09 | 0.0225
[7 empty] | 6 | 0.07 | 0.0175
[7 empty] | 4 | 0.06 | 0.015
[7 empty] | 0.5 | 0.095 | 0.02375
Energie is de versnelspanning
ICRP 33
fig 22: loodrechte inval op beton
energie (MV)
% per 100 cm2 op 1 m
reflectiehoek
[8 empty] | 0 | 30 | 45 | 60
[7 empty] | 6 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.0065
3
3
450
450
reflectiehoek
reflectiehoek
3

## scatterfactoren
Toegepaste patientscatterfactoren | [8 empty] | Gepubliceerde scatterfactoren
door gebruiker in te vullen
IAEA 47
| scatterhoek (tov centale as) | [8 empty] | tabel 14: | scatter factoren, a, op 1 m, voor veldgrootte 400 cm2,
energie (kV) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 |  |  |  |  | voor afstand focus patient van 1 m
50 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00035 | 0.0008 | 0.001 |  |  |  |  | scatterhoek (tov centale as)
100 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.002 | 0.0022 |  |  |  | energie (kV) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135
150 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0026 |  |  |  | 50 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00035 | 0.0008 | 0.001
200 | 0.0024 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028 |  |  |  | 100 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.002 | 0.0022
250 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028 |  |  |  | 150 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0026
300 | 0.0026 | 0.0022 | 0.002 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0028 |  |  |  | 200 | 0.0024 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028
[10 empty] | 250 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0028
Energie (MV) | scatterhoek (tov centale as) | [8 empty] | 300 | 0.0026 | 0.0022 | 0.002 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0028
| 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 150
Co-60 | 0.011 | 0.08 | 0.006 | 0.0037 | 0.0022 | 0.00091 | 0.00054 | 0.00015
4 | 0.0104 | 0.00673 | 0.00277 | 0.00209 | 0.00124 | 0.000639 | 0.00045 | 0.000431 |  | IAEA, tabel 5
6 | 0.0104 | 0.00673 | 0.00277 | 0.00139 | 0.000824 | 0.000426 | 0.0003 | 0.000287 |  | NCRP 151, tabel B.4
10 | 0.0166 | 0.00579 | 0.00318 | 0.00135 | 0.000746 | 0.000381 | 0.000302 | 0.000274 |  |  | scatter factoren, a, op 1 m, voor veldgrootte 400 cm2
15 | 0.0151 | 0.00554 | 0.00277 | 0.00105 | 0.000545 | 0.000261 | 0.000191 | 0.000178 |  |  | voor afstand focus patient van 1 m
18 | 0.0142 | 0.00539 | 0.00253 | 0.000864 | 0.000424 | 0.000189 | 0.000124 | 0.00012 |  |  | scatterhoek (tov centale as)
20 | 0.0152 | 0.00566 | 0.00259 | 0.000854 | 0.000413 | 0.000185 | 0.000123 | 0.000118 |  |  | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 150
24 | 0.0178 | 0.00632 | 0.00274 | 0.00083 | 0.000386 | 0.000174 | 0.00012 | 0.000113 |  | Co-60 | 0.011 | 0.08 | 0.006 | 0.0037 | 0.0022 | 0.00091 | 0.00054 | 0.00015
10 FFF | 0.0116 | 0.00443 | 0.00263 | 0.0012 | 0.000686 | 0.000403 | 0.000382 | 0.000347 |  | 6 | 0.0104 | 0.00673 | 0.00277 | 0.00139 | 0.000824 | 0.000426 | 0.0003 | 0.000287
18 FFF | 0.00963 | 0.00403 | 0.00165 | 0.000736 | 0.0004 | 0.000193 | 0.000141 | 0.000125 |  | 10 | 0.0166 | 0.00579 | 0.00318 | 0.00135 | 0.000746 | 0.000381 | 0.000302 | 0.000274
6 FFF | 0.00807 | 0.00559 | 0.00244 | 0.0013 | 0.000812 | 0.000446 | 0.000342 | 0.000332 |  | 18 | 0.0142 | 0.00539 | 0.00253 | 0.000864 | 0.000424 | 0.000189 | 0.000124 | 0.00012
[10 empty] | 24 | 0.0178 | 0.00632 | 0.00274 | 0.00083 | 0.000386 | 0.000174 | 0.00012 | 0.000113
scatterfactoren voor 4, 15 en 20 MV uit:
shielding Design methods for linear accelerators, M. Martin, AAPM 51st annual meeting, july 2009
scatterfactoren voor 6 FFF, 10 FFF en 18 FFF uit: Vault shielding for a flattening filter-free linac, Kry, PMB, 2009
3
3
3

## Geschiedenis
Versie beheerder
| Datum | Versie | Status | Autors | Comments
| 2013-03-05 | versie 1 | concept